电子显微镜采购需求

一、采购预算

采购预算：人民币15,631,000.00元

二、项目概况

电子显微镜是微观结构、微区成分研究的先进测试设备，可提高学校科研实力和研究水平。生物、机械、环化、材料、物理等多个学科可以共享使用、受益面广泛。现拟采购校分析测试中心必备的场发射透射电子显微镜、场发射扫描电子显微镜各1套

三、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场发射透射电子显微镜 | 套 | 1 | 是 | 是 |
|  | 场发射扫描电子显微镜 | 套 | 1 | 是 | 是 |

四、技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 场发射透射电子显微镜 | 1.工作条件 - 1.1电力供应：220 V（10%），50Hz； - 1.2工作温度：18C–23C； - 1.3工作湿度：<80%； 2.设备用途和组成 2.1 设备主要用于对各种固体材料进行快速、精确的形貌观察和微区结构的表征，获得非晶材料的质厚衬度像、多晶材料的衍射衬度像、单晶薄膜的相位衬度像和原子序数衬度像，可扩展升级进行原位动态实验； 2.2 设备主要由电子光学系统、高压系统、真空系统、能谱系统、加热样品杆、多孔样品杆等部分组成。 3.主要技术指标 3.1电子枪 3.1.1 电子枪类型：超高亮度高稳定度的场发射电子枪； ▲3.1.2 电子枪亮度：≥1.8×109 A/cm2 /sr； 3.1.3 束斑漂移：<0.5 nm/min； 3.1.4束流：1nm束斑电流≥1.5 nA；最大束流≥50nA@200kV； 3.1.5 提供备用场发射灯丝一根，在接到采购人需求指令后，按时供货并提供安装服务，所需费用包含在本项目投标报价中。 3.2加速电压； 3.2.1加速电压：20kV–200kV，连续可调； 3.2.2 加速电压全程范围内切换仅需通过软件控制完成； 3.2.3 加速电压稳定度：≤1.0ppm/10 min； 3.3 TEM模式 3.3.1 信息分辨率：≤0.12nm； 3.3.2 TEM模式放大倍数：50×–1000k×； 3.3.3 放大倍数重复性：<1.5%； 3.4 衍射模式 3.4.1 最大衍射角：≥±12°（半角）； 3.4.2 会聚束电子衍射（CBED）最大会聚角：≥100mrad（半角）； ▲3.4.3相机长度范围：14mm–5700mm； 3.5 透镜系统 3.5.1恒功率透镜设计，消除在不同高压不同模式切换以及放大倍数调整时产生的热效应；保证原位动态实验等长时间应用在成像与分析时的稳定性，以及不同高压不同模式切换时各级透镜系统参数的稳定性与已存储参数的可用性； ▲3.5.2 物镜极靴间距：≥5.4 mm，保证双倾样品杆以及原位样品杆的适用性及最大转动角度； 3.5.3 配备全自动光阑系统； 3.6 扫描透射(STEM)系统 3.6.1分辨率：≤0.16nm； ▲3.6.2配备不少于三个STEM探头，包括高角环形暗场探测器（HAADF）和同轴的八分割明场/八分割暗场探测器；能够同时采集获得不少于四幅来自不同角度的电子信号的图像，包括明场（BF）、环形暗场（ADF）、环形明场（ABF）、高角度环形暗场（HAADF）等，可实现相位衬度像以及低剂量高衬度STEM成像； 3.6.3 配备STEM像差自动优化模块，可自动调整STEM模式的电子光学系统以自动聚焦及校正像散； 3.6.4 配备实时漂移校正帧积分(DCFI)功能，以降低样品漂移的影响，保证在STEM模式获得高衬度高分辨率图像； 3.6.5 STEM模式放大倍数：350×–300M×； 3.7样品台与样品杆 3.7.1 样品台最大倾斜角度：±90°； ▲3.7.2样品移动范围：X,Y≥2mm；Z≥±0.375mm； 3.7.3样品漂移（使用标准样品杆）：≤0.5 nm/min； ▲3.7.4配备晶带轴自动校正及指定带轴自动倾转模块； 3.7.5配备单倾样品杆一根和大视野低背景双倾样品杆一根； 3.7.6 配备多孔样品杆一根，可一次性放入不少于3个样品； ▲3.7.7 配备原位加热和加偏压样品杆一根，变温范围：室温– 1200℃，提供备用芯片100个； 3.8 数字化成像系统 3.8.1 配置TEM一体化超高速高动态观察数字相机，快速寻找观察兴趣区 3.8.1.1有效像素：≥ 1,390 × 1,000像素 3.8.1.2 动态模式可实现短时间和长时间曝光的快速切换 3.8.1.3 支持动态傅立叶变换； 3.8.2配置TEM一体化底插超快速高分辨CMOS记录相机； 3.8.2.1可与其他附件配合，同时、连续采集数据，所得TEM像、衍射花样等图像可以TV模式动态显示，可直接拍摄衍射花样，可拍摄动态录像； 3.8.2.2安装位置：底部安装； 3.8.2.3 高分辨CMOS相机像素：感应尺寸：4,0964,096像素，像素大小：≥14μm14μm；动态范围：＞16bit； ▲3.8.2.4读取速度：≥ 40 fps @ 4,0964,096像素，≥ 300 fps @ 512512像素 3.8.2.5 配备实时漂移校正帧积分(DCFI)功能，以降低样品漂移的影响，保证在TEM模式获得高衬度高分辨率图像； 3.9真空系统 3.9.1 采用完全无油的机械泵、涡轮分子泵与离子泵构成的真空系统，以防止真空系统造成的样品污染； 3.9.2 真空度：电子枪真空度：≤ 5.0×10-6 Pa；镜筒真空度：≤ 2.0×10-5 Pa； 3.9.3典型换样时间小于60秒； 3.10电镜操作和控制 3.10.1基于Windows 10系统的计算机控制系统，所有电镜操作由电镜控制器直接控制，控制命令为100%数字化信号； 3.10.2 电镜系统软件可通过直观简单的工作流程，实现快速可重复操作，从光学模式设置、探测器选择到采集和分析，快速成功地获得结果； 3.10.3能方便地实现常用功能, 包括样品移动、光束移动、放大倍数、模式切换、聚焦、合轴操作等。能非常便捷的将数据、软件各模块在多台液晶显示器之间显示； 3.10.4电镜操作者可以根据需要拥有一套或多套电镜状态参数，每套状态参数相互独立，可在使用过程中迅速切换调用。可设置任意多个用户，每个用户之间的参数设置相对独立，同时还可以相互调用。 3.10.5 配备全自动合轴模块，可用于日常合轴与维护性系统合轴的全自动优化，以保证电子光学系统维持良好的状态，从而稳定获取高质量数据。 3.10.6 可设置多级用户权限，保证系统的稳定运行。 ▲3.10.7 配备全套远程控制单元。 3.10.8提供10份离线数据处理软件license。 3.11 能谱仪 ▲3.11.1 不少于四个无窗设计SDD硅漂移探测器，构成的完全旋转对称分布设计的多探头系统，以保证样品任何倾转角下的采集效率与精度； 3.11.2 探测器有效探测面积：≥120 mm2； 3.11.3 探测器总立体角：≥ 0.9sr； 3.11.4 探测器固定于极靴内，并配备保护阀门，防止传统能谱探头插入拔出引起的样品漂移与振动； 3.11.5 能量分辨率：≤136 eV (Mn-Kα)，在输出计数率10kcps内保持不变； 3.11.6 峰背比≥4000，保证极佳的检出限与定量准确性； 3.11.7 最大输出计数率：≥800kcps； 3.12附件 3.12.1空压机：功率≥0.34kW； 3.12.2冷却水循环机：功率≥3.3kW； 3.12.3其它保证设备正常运行和保养所需的外围附属设备； 3.12.4全套标准样品、专用工具。 4.配置 主机×1 扫描透射模块×1 高分辨相机×1 标准单倾样品杆×1 大视野低背景双倾样品杆×1 原位加热加偏压样品杆×1 多孔样品杆×1 四探头能谱系统×1 备用场发射灯丝×1 |
|  | 场发射扫描电子显微镜 | 1.工作条件 - 1.1电力供应：220V（10%），50Hz； - 1.2工作温度：18C–23C； - 1.3工作湿度：<80%； 2．设备用途和组成: 2.1 用于金属材料和无机非金属材料等进行检验和研究，可对导电材料、不导电材料、含水含油材料、多孔材料、化学材料等进行微观形貌、组织和成分分析。可以直接对放气的、有污染的样品进行直接观察，结合原位样品装置可实现原位动态实验； 2.2 设备主要由电子光学系统、高压系统、真空系统、能谱系统、电子背散射衍射系统等部分组成； 3．主要技术指标: 3.1电子光学系统 3.1.1 分辨率：二次电子(SE)像； 3.1.1.1 高真空模式：30 kV时≤1.0nm；1kV时≤3.0 nm，1kV时≤2.1 nm (减速模式)； ▲3.1.1.2 低真空模式：30kV时≤1.3nm；3kV时≤3.0nm； ▲3.1.1.3 环境真空模式：30kV时≤1.3nm； 3.1.2 分辨率: 背散射电子(BSE)像：30kV时≤2.5nm； 3.1.3 加速电压：0.2kV–30kV，着陆电压：20V–30kV，配备电子束减速模式； 3.1.4束流大小：1pA–200nA连续可调，保证能谱高效工作； 3.1.5 放大倍数：20倍－100万倍； 3.1.6 电子枪：配置高稳定性肖特基场发射电子枪，用于提供稳定的高分辨率分析束流； 3.1.7 提供备用场发射灯丝一根，在接到采购人需求指令后，按时供货并提供安装服务，所需费用包含在本项目投标报价中。 ▲3.1.8 物镜光阑：加热式自清洁光阑； 3.1.9 二次电子和背散射电子成像系统：自动调节和手动调节亮度、对比度； 3.2样品室与样品台 ▲3.2.1 样品台：五轴马达驱动，移动范围：X ≥ 110 mm，Y ≥ 110 mm，Z ≥ 65 mm，T = -15°－ +90°，R=360°连续旋转； ▲3.2.2 配置超大样品室，左右内径≥340mm； 3.2.3 不少于12个附件接口，可接能谱3个（2个对角180°）； 3.2.4 多功能样品台：多用途标准支架直接安装到载物台，最多可支持 18 个标准样品台 (Ø12 mm)、3 个预先倾斜的样品台、切片样品和不需要工具来安装样品； ▲3.2.5 环境真空加热台: 最高加热温度1000 ℃，温度调节精度≤1℃, 温度可以编程控制，可以在环境真空气氛下实现加热和气氛反应，可以实现高温1000℃下的二次电子成像； ▲3.2.6 STEM-冷台：具备冷台的STEM成像系统，最低温度可达到 -20 ℃, 温度调节精度≤1 ℃，温度可以编程控制，可以实现冷冻成像, 结合环境真空成像模式, 可以对含水样品的STEM和二次电子成像； 3.2.7 配备样品仓内一体化等离子清洗； 3.3检测器 3.3.1 高真空模式二次电子探测器； 3.3.2 低真空模式二次电子探测器； ▲3.3.3 环境真空模式二次电子探测器； 3.3.4 可伸缩多分割定向背散射电子探测器； 3.3.5 镜筒内二次电子探测器； 3.3.6 可伸缩多分割扫描透射（STEM）探测器； 3.3.7 样品室红外CCD相机； 3.3.8 样品室彩色光学导航相机； 3.4 数字图像处理系统 ▲3.4.1图像扫描：100%数字化扫描，图像最大输出分辨率（不拼接）≥ 65k×65k像素； 3.4.2电子束驻留时间：25ns–25ms/像素； 3.4.3 图像显示：≥1920×1200像素，24” LCD显示器显示，能显示和处理图像； 3.4.4 图像记录：TIFF（8位，16位或24位），BMP或JPEG可选； 3.4.5 智能扫描软件，具有至少256幅的平均或积分，线积分或平均，隔行扫描，漂移补偿幅积分，伪彩色功能，实时存储图像，图像处理； 3.5 控制和数据处理系统 3.5.1 电镜控制器，最低配置要求： Intel Xeon 四核3.0GHz以上CPU；DDRIII 8.0GB内存；2,000GB硬盘；两台1920×1200分辨率的24” LCD显示器；键盘；鼠标； 3.5.2 Windows 10 ¦ 64位图形操作系统； 3.5.3可自动调节：电子枪对中、自动亮度对比度、自动聚焦、自动聚焦消像散、自动电子束设定、自动合轴、真空控制、动态聚焦、旋转补偿、倾斜补偿等； 3.6真空系统 3.6.1 由2个离子泵，大容量涡轮分子泵与机械泵组成； ▲3.6.2在镜筒与样品室之间有压差真空装置，防止更换样品时，镜筒内被污染和保护灯丝； 3.6.3样品室真空度：高真空模式下优于6×10-4 Pa； 低真空模式下10 Pa－200 Pa； 环境真空模式下10 Pa－4000 Pa； 3.6.4典型换样时间：高真空模式≤3.5分钟； 环境真空模式≤4.5分钟； 3.7应用软件 3.7.1 应具有样品台图像导航功能； 3.7.2 应具有双击鼠标移动样品功能； 3.7.3 应具有鼠标拖曳式放大及对中功能； 3.7.4应具备操作导航功能，自动引导用户完成高分辨观察、分析等操作； 3.7.5应具备数据显示（加速电压、放大倍数、微标尺、工作距离、日期、时间、真空度、探头种类）； 3.7.6应具备标注功能：图形类(圈、矩形、箭头、测量线)、文字等； 3.7.7应具有测量功能，能测量试样的长宽高、直径、周长、面积等； 3.7.8 应提供内嵌式的实时帮助文件，保证操作者的使用直观便捷化； 3.7.9 配备大视野全自动拍图拼接和图像关联软件； 3.8 能谱仪（EDS） 3.8.1 探测器：提供不少于2个能谱探头，每个探测器有效面积≥65 mm2。 3.8.2 能量分辨率：Mn-Kα ≤ 127 eV（计数率130,000cps） 3.8.3 元素分析范围：Be4 － Cf98。 3.8.4 具备实时能谱功能，移动样品时，元素谱图与面分布图实时刷新显示，无需在电镜和能谱软件间切换。样品一旦停止移动，自动开启面分布图静态采集模式，得到高清晰度的面分布图。 3.9 电子背散射衍射仪（EBSD） 3.9.1 高速低噪音CMOS相机，分辨率≥1244×1024； 3.9.2 EBSD在线解析标定速度不低于4500pps（花样分辨率156×88）；电子图像分辨率 ≥ 8192×8192，EBSD面分布图分辨率 ≥ 4096×4096； 3.9.3最佳取向精度≤0.05度； 3.9.4软件配置：操作软件完全与能谱仪软件一体化，可进行EBSD晶体取向分布分析，可根据能谱数据对EBSD花样进行预过滤，实现对未知相的相鉴定，实现能谱EBSD同时联机分析且不降速。 3.9.5 配置HKL数据库和ICSD海量晶体学数据库，数据容量≥5万种，已经滤掉伪对称数据； 3.9.6 配有专用的分析透射样品的TKD标定模式；同时配置TKD样品台1个； 3.10 离子溅射仪 3.10.1 主机：微处理器控制，最大电流40mA，程序化数字控制； 3.10.2 金靶材2块：直径≥57mm、厚度≥0.1mm； 3.10.3 真空泵1台； 3.11 附件 3.11.1空压机：功率≥0.13 kW； 3.11.2冷却水循环机：功率≥1.1kW； 3.11.3其它保证设备正常运行和保养所需的外围附属设备； 3.11.4全套标准样品、专用工具。 4.配置 主机×1 背散射电子探测器×1 扫描透射探测器×1 等离子清洗×1 备用场发射灯丝×1 1000 ℃热台×1 STEM-冷台×1 EDS×2 EBSD×1 离子溅射仪×1 |

四、项目完工期

合同签订生效之日起240个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。