## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1
2
3

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1
2
3

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1
2
3

## 4-响应参数（动态血沉分析仪）
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
标的1：动态血沉分析仪
1 | 检测原理：红外扫描法/光电感应。
2 | 检测项目：血沉（魏氏法）、红细胞压积。
3 | 标本要求：适配标准1.6mL枸橼酸钠抗凝血沉管。
4 | 测试通道：≥40个，各通道独立计时，支持即插即用。
5 | 测量模式/时间: 提供30分钟(对应魏氏1h)或60分钟(对应魏氏2h)可选模式。
6 | 检测范围与精度：血沉：0-150 mm/h；压积：0.10-1.00；读数精度：0.1mm；精密度:CV≤2%。
7 | 仪器具有自动读数功能,结果自动储存和断电后数据自动保存功能。
8 | 温度管理：自动将(15-32)℃以外温度的血沉结果修正至18℃时的血沉值。
9 | 报告指标：血沉值、血沉曲线图、红细胞压积值。
10 | 具备条码扫描功能，能够与医院LIS系统连接。
11 | 室内质控：可用商品化血沉质控品（第三方液态全血/模拟全血质控品，至少两个浓度水平），须单列质控品价格供选择。
12 | 整机免费保修期：三年。
13 | 仪器校准：每年不少于1次免费上门整机校准，需出具校准报告。
14 | 需提供国家卫健委临检中心室间质评合格证明.
15 | 整机保修至少5年，保修期内，出现的产品质量问题、安装问题及产品故障，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后【12】小时内派员到现场维修，并在【24】小时内消除故障。同时甲方有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由乙方承担。
16 | 国产设备货物生产日期距交货日期≤6个月（生产日期以设备主机机身铭牌标示为准）
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
序号 | 其他要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3

## 4-响应参数（二氧化碳培养箱）
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
标的2：二氧化碳培养箱
1 | 容积：≥170L，彩色触摸显示屏，方便观察及操作
2 | 温度控制范围，室温+3℃~55℃
3 | 温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃
4 | CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%
5 | 进口品牌高精度红外传感器（IR）,耐190℃高温，可进行300次干热灭菌循环
6 | 灭菌功能：180℃干热灭菌，箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便
7 | 不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁
8 | 排水方便，箱体前部带有排水孔
9 | 具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警
10 | 具备超温保护功能
11 | 具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警
12 | 配置大容量数据存储空间，实时存储培养箱箱内设定温度、实际温度、高、低报警温度、CO2设定浓度、实际浓度、高、低报警浓度、事件记录、报警记录、数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性
13 | 选配RS485、4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯
14 | 产品配置2根PT1000高精度传感器，独立监控，相互控制
15 | 具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、CO2浓度、报警记录以及事件记录等
16 | 产品可叠放、可选左或右开门
17 | 配置3.5 cm 测试孔
18 | 配置远程报警接口，报警内容包括：断电，温度波动，CO2，等内容，用户可自定义报警限度
19 | 选配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等
20 | 整机保修至少5年，保修期内，出现的产品质量问题、安装问题及产品故障，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后【12】小时内派员到现场维修，并在【24】小时内消除故障。同时甲方有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由乙方承担。
21 | 国产设备货物生产日期距交货日期≤6个月（生产日期以设备主机机身铭牌标示为准）
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
序号 | 其他要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3

## 4-响应参数（医用离心机）
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
标的3：医用离心机
1 | 全金属机箱，不锈钢离心腔，自吸式电子门锁，开盖自动停机;
2 | 交流变频电机，配置高精度测速系统，单片机控制液晶屏显示
3 | 至少9组程序储存、转速、离心力可单独设置，不需转换;
4 | 升减速时间至少15档调节，并具有全制动防回荡功能，具有停机手动/自动开盖选择功能。
5 | 最高转速：4000r/min，最大相对离心力：3130×g
6 | 定时范围：1~99 min，显示：数字显示，操控方式：按键开关
7 | 配置水平转子，适配器容量：真空采血管*100支
8 | 保修期：整机保修3年
9 | 整机保修至少5年，保修期内，出现的产品质量问题、安装问题及产品故障，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后【12】小时内派员到现场维修，并在【24】小时内消除故障。同时甲方有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由乙方承担。
10 | 国产设备货物生产日期距交货日期≤6个月（生产日期以设备主机机身铭牌标示为准）
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1 | 主机 1台
2 | 水平转子 1个
3 | 吊篮 4个
4 | 7/5ml真空采血管自动脱帽适配器 4个（每个可脱帽25支采血管，共100支）
序号 | 其他要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3

## 5-后续采购情况
序号 | 标的名称 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 是否有专机专用耗材/试剂
序号: 1; 标的名称: 动态血沉分析仪 | 填写下表1-1 | 如有，填写下表1-2
序号: 2; 标的名称: 二氧化碳培养箱 | 填写下表1-1 | 如有，填写下表1-2
序号: 3; 标的名称: 医用离心机 | 填写下表1-1 | 如有，填写下表1-2
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 |  | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
表1-2专机专用耗材及试剂
序号 |  | 适配设备规格型号 | 耗材/试剂名称 | 注册证号码 | 生产厂家 | 计量单位 | 单价（元）
备注：供应商应同时提供专机专用耗材及试剂相关证件。