南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院全自动分液工作站（含样本载架）采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 全自动分液工作站（含样本载架） |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 套 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 全自动分液工作站（含样本载架） |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1.1 | 总体功能和用途 | 功能和用途：自动处理和分装血液、尿液等临床样本。自动识别采血管中的血清/血浆、白膜层、红细胞等成份，自动识别带有防腐剂的尿液样本，自动分装至冻存管和其它目标实验器皿中。自动对采血管、耗材侧壁扫码，对冻存管底部二维码自动扫码，自动开盖/关盖，形成从样本到目标管的数据流，并可与HIS/LIMS等数据系统对接。 |  |  |
| 1.2 | 整合系统构成（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 系统由自动分液工作站整合驱动冻存管开盖/扫码仪、实现采血管血液成份识别、冻存管自动扫码、自动开盖、自动分装、自动关盖等流程，通过工作站内置抓板手，抓取冻存管及孔板等实验器皿在不同位置间转移，全程无需人工干预。 |  |  |
| 1.3 | HEPA 层流罩 | 全自动分液工作站顶部配置 HEPA 层流罩。 |  |  |
| 1.4 | 自动分液工作站大小（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 全自动分液工作站工作区大小（平铺单层 SBS 板位）：≥45个，工作区所有板位不包括垃圾站占用位置，所有板位被移液通道有效访问。 |  |  |
| 1.5 | 移液通道数量及对应电机数量（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 移液通道数量及对应电机数量：≥ 8 |  |  |
| 1.6 | 分液原理 | 分液原理：采用空气置换方式，样品不与移液通道内活塞直接接触，整个系统无需管路和系统液，并有气密性监测模式。 |  |  |
| 1.7 | 移液通道独立性（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 移液通道独立性：可通过软件选择启用8个移液通道中的任意通道，且任一移液通道可被屏蔽而不影响其它移液通道运行。 |  |  |
| 1.8 | 移液通道间距（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 不同移液通道之间，不等间距展开，相邻移液通道之间最大间距≥ 400mm |  |  |
| 1.9 | 移液通道量程范围 | 每个移液通道量程范围：0.5~1000 μL，连续量程，可使用 10/50/300/1000 μL等多种吸头 |  |  |
| 1.10 | 移液精度 | 移液精度：10 μL吸头移液 0.5 μL液体时，精确度 ≤6.0%；50 μL吸头移液50 μL时，精确度≤0.75%；1000 μL吸头移液 1000 μL时，精确度≤0.75% |  |  |
| 1.11 | 移动定位精度 | 移动定位精度：0.1 mm |  |  |
| 1.12 | 抓板手（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 抓板手：工作站工作区内配置抓板手，需与移液通道在Y轴上同一水平，以免产生X轴上的位阻 |  |  |
| 1.13 | 采血管及耗材进入工作区的方式（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 采血管及耗材进入工作区的方式：全自动，由工作站栽样台通过机械传送带自动载入，无需人工推送 |  |  |
| 1.14 | 采血管及耗材读码方式（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 采血管及耗材读码方式：读码仪可根据条码位置自动90°旋转，栽样台自动载入的同时，对采血管、耗材侧壁快速读码，速度≤2秒/每个条码 |  |  |
| 1.15 | 血液成份识别方式液监测模块（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 血液成份识别方式：同时配备CCD 成像和液体相位识别两种技术，相应配置自动图像识别分析软件模块和压力检测全程吸液放液监测模块 |  |  |
| 1.16 | 采血管图像分析 | 采血管图像自动保存，软件图像自动分析结果，并自动分装。同时，分装前支持用户二次确认血液成份参数 |  |  |
| 1.17 | 采血管非成像相位识别 | 分液工作站系统自动根据不同血液成份的物理特性，自动识别压力差，对每个相位进行全程吸液、放液监测，可导出曲线，可溯源追踪 |  |  |
| 1.18 | 工作站台面配置低温位置数量（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 工作站台面配置低温位置数量：≥5 |  |  |
| 1.19 | 冻存管开盖/扫码仪 | 冻存管开盖/扫码仪由分液工作站自动化整合并驱动，也可独立使用，具有触摸屏，图形化操作界面，无需特殊培训即可使用。 |  |  |
| 1.20 | 1.5/2.0 mL 样品管自动开关盖模块（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 配置1.5/2.0 mL 样品管自动开关盖模块，实现开盖-移液-关盖自动完成，无需人工干预 |  |  |
| 1.21 | 液面探测功能 | 分液工作站具备电导式液面探测和压力液面探测双重功能 |  |  |
| 1.22 | 异常样品自动监测报警功能 | 分液工作站工作站对凝血块堵塞，空样品，少于设定值样品，气泡等异常情况，具有自动监测报警功能 |  |  |
| 1.23 | 分液工作站台面载架 | 分液工作站台面载架采用抽屉推拉方式和轨道磁吸方式进行固定，灵活更换，支持不同实验方法的耗材布局 |  |  |
| 1.24 | 抗悬滴功能（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 具备抗悬滴功能，转移挥发性液体（如DMS0、乙醇、二甲苯等）时，自动感应压力变化，实时补偿压力和调整活塞，以达到无滴液风险 |  |  |
| 1.25 | 冻存管自动扫码功能（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 开盖/扫码仪功能：对冻存管自动开盖、自动关盖、自动读取底部二维码。 |  |  |
| 1.26 | 开盖/扫码仪可兼容冻存管头 | 开盖/扫码仪可兼容冻存管：市面上主流的冻存管品牌，如Hamilton, Corning, FluidX, Greiner, LVL, Matrix, Micronic, Nunc等，或可订制开盖头 |  |  |
| 1.27 | 支持冻存管类型 | 自动开盖/扫码仪支持冻存管类型：0.25 mL~1.4 mL Microtubes和1~10 mL |  |  |
| 1.28 | 自动识别样品管及管盖托架高度 | 冻存管开盖仪自动识别样品管及管盖托架高度，支持同时读取同一管架中具有不同高度样品管底部二维码 |  |  |
| 1.29 | 自动开盖/扫码仪支持阵列格式 | 自动开盖/扫码仪支持96/48/24 阵列格式的开盖/扫码 |  |  |
| 1.30 | 配套软件控制和深度编程功能 | 配套软件具有分液工作站、冻存管开盖/扫码仪控制功能，以及深度编程功能。软件开放，可与 HIS/LIMS 等系统对接，可升级整合和更多外周设备（如封膜仪、撕膜仪、QPCR 仪等）或与外部自动化机械臂和中控软件整合。 |  |  |
| 1.31 | 配套软件对采血管成份自动识别模块（提供以下任意一种佐证材料①产品彩页、②白皮书、③产品说明书、④产品检测报告） | 配套软件模块：具有采血管成像和图片质控溯源功能、图像识别分析功能，自动识别血清/血浆、白膜层和红细胞分层。 具有液体相位识别功能，不需要成像拍照情况下，通过监测血清/血浆、白膜层和红细胞各分层的压力变化而识别。 |  |  |
| 1.32 | 软件为图形化界面及功能 | 软件为图形化界面（类似 windows/office界面），菜单式导航，现成命令语句，直接托拽，无需编写代码。软件自带 3D 模拟仿真系统，显示工作台面布局与实际台面布局一一对应。软件自带的模拟器，具有程序预先模拟运行及纠错功能，并自动计算实际运行时间;带通讯三维模拟自动化工作站运行过程。实验结束后Email方式提醒。软件符合CFR Part 11规范。 具有深度编程功能，预置程序，同时支持用户开发新方法。 |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |  |
| 3.1 | 移液工作站主机（内置机械臂、自动栽样台、自动侧壁读码仪）1套 |  |  |  |
| 3.2 | 1 ml 移液通道8个 |  |  |  |
| 3.3 | 1 ml 移液通道对应的独立电机8个 |  |  |  |
| 3.4 | 高清 CCD 摄像头（悬挂于主机内机械臂上）1个 |  |  |  |
| 3.5 | 静态成像反射镜模块（主机台面左侧）1个 |  |  |  |
| 3.6 | 转板抓手1个 |  |  |  |
| 3.7 | 自动开/关盖模块1个 |  |  |  |
| 3.8 | 台面5位低温模块1个 |  |  |  |
| 3.9 | 采血管载架4条 |  |  |  |
| 3.10 | 50 mL 管载架6条 |  |  |  |
| 3.11 | 15 mL 管载架4条 |  |  |  |
| 3.12 | 试剂槽载架2条 |  |  |  |
| 3.13 | 5位孔板/冻存管盒载架2条 |  |  |  |
| 3.14 | 5位吸头载架2条 |  |  |  |
| 3.15 | 废液处理模块1个 |  |  |  |
| 3.16 | PCR 板载架及适配器1个 |  |  |  |
| 3.17 | VENUS控制及深度编程软件1套 |  |  |  |
| 3.18 | 图像分析软件模块1个 |  |  |  |
| 3.19 | 液体相位识别模块（全程吸液/放液监测及异常报告模块）1个 |  |  |  |
| 3.20 | 冻存管自动开盖/扫码仪（含96 格式开盖模块、开盖适配器、冻存管盖暂存载架）1套 |  |  |  |
| 3.21 | HEPA 层流罩1个 |  |  |  |
| 3.22 | 冷却循环水机1台 |  |  |  |
| 3.23 | 电脑1台 |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 4.1 | 交货期90天 |  |  |  |
| 4.2 | 整机保修期限≥5年 |  |  |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 5.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件