## Sheet1
动物实验室斑马鱼养殖系统设备采购项目参数
具体配置如下：
1、外部隔离鱼暂养用独立式五层单排斑马鱼养殖系统1套
每套配置及功能：
1）配置316L材质不锈钢架1540×450×1980㎜，25×25×2.0㎜，带底脚调节螺丝；
▲2）安装20个1.5L、36个3L、6个10L养殖缸。PC材质（达FDA检测标准），注塑成型，食品级，耐高温消毒，抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，能有效排除残饵及鱼类排泄物；可配套幼鱼专用插板；
▲3）3L养殖缸设有芯片卡槽及二维码黏贴处；
▲4）3L养殖缸可配流水式盖板，流水设计既方便喂食，又有效降低气泡病的发生率；
5）每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控；管道符合饮用水级别；
6）系统自带循环、四级过滤、杀菌，独立使用，保证单元内养殖缸内的水循环更新量大于4次/小时；自带温控功能（加热，调整温度为26-29°C）；水温超过30°C时自动断电保护；充气补氧；自动补水功能；缺水保护功能；按键式控制面板，12V安全电压；
7）有不锈钢预过滤器，模具一次成型，定期清洗便可长期使用，无需使用过滤棉，可节省耗材费用；
8）回水槽采用PC材质，模具一次成型，底部圆弧设计，无死角，不留水珠，不留垢。
▲9）回水支撑架采用聚氯乙烯材质，模具一次成型，耐热、耐酸碱腐蚀，抗摔性强，分多节组装而成，方便拆卸清洗；
10）3L水槽幼鱼专用插板12个；
▲11）配备pH、电导率调节装置（位于系统支架上），可对pH和电导率实时监测并调节。含pH仪表（含电极）1套、电导率仪表（含电极）1套、计量泵2台、加药罐2个，不锈钢箱体1套；
2、一拖二小型斑马鱼养殖系统2套
每套配置及功能：
1）5层双面机架2套，316L材质不锈钢架1540×700×1980㎜，25×25×2.0㎜，带底脚调节螺丝；
2）净化工艺包括自动循环、紫外线杀菌、增氧、物理过滤、生物除氨等；
▲3）PLC程序化控制，触摸屏人机界面，设备全自动运行，故障保护；实时监测及调控PH，电导率；
▲4）安装至少80个1.5L、144个3L、12个10L、6个20L养殖缸，其中20L养殖缸专为亲鱼养殖设计，养殖缸PC材质（达FDA检测标准），注塑一次成型，食品级、耐高温高压（国际标准），抗摔性强，防漏坚固；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，可以高效的排除残饵及粪便；配至少48个幼鱼专用插板；
5）每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控；使用材料需符合饮用水级别或更高级别；
▲6）回水系统材料符合饮用水级，方便拆卸清洗；
▲7）3L养殖缸设有芯片卡槽及二维码黏贴处；
▲8）3L养殖缸可配流水式盖板，流水设计既方便喂食，又有效降低气泡病的发生率；
▲9）有不锈钢预过滤器，模具一次成型，定期清洗便可长期使用，无需使用过滤棉，可节省耗材费用；
3、净水供水单元（产水量250L/H）1套
每套配置及功能：
1）制水量250L/H；
2）不锈钢材质原水箱、净水箱；
3）多介质过滤器，活性炭过滤器，精密过滤器，美国反渗透膜；
4）不锈钢增压泵、供水泵；
5）PLC程序控制，触摸屏人机界面，手动、自动两种工作模式，设备自动运行，故障保护；
4、卤虫孵化系统1套
每套配置及功能：
配316L不锈钢架，带遮光柜、遮光帘；配4台卤虫孵化缸，PC材质，20L，一次成型，圆锥形无死角，带盖，有取料口；有曝气；配光照；
5、养殖繁育配件及耗材1套
1）繁殖缸50套：2L，PC材质，含内胆、外缸、雌雄鱼隔板、盖板；
▲2）鱼苗培养器20套：0.8L，两件套，圆柱形，PC材质，含内胆、外缸；
3）专用鱼捞3套：三件套，与1.5L、3L、10L养殖缸配套；
4）耗材1套：含25kg优质椰壳活性炭、50个过滤袋、2支杀菌灯管、2支PP滤芯。