材料显微分析实验室设备采购项目采购需求

一、采购预算

采购预算：人民币2,520,000.00元

二、项目概况

佛山大学拟计划通过公开招标方式，划分采购包采购确定符合要求的供应商，由其负责提供符合招标文件要求的设备。,本项目采购标的包括台式X射线衍射仪、原位电子显微分析系统和超景深显微镜各1套，实现材料微观形貌与物相的可靠分析，支撑材料科学、化学等学科对材料微尺度表征的需求。

设备采购清单及技术参数

采购包1：台式X射线衍射仪 （采购包预算金额：人民币620,000.00元）

设备技术参数要求
	序号
	设备名称
	数量
	详细技术参数

	1
	台式X射线衍射仪
	1
	1.X射线光源系统：

★1.1最大输出功率：≥600W；具有快门设计，更换样品管电流、管电压稳定不变；

▲1.2额定电压：≥40KV，额定电流：≥15mA；

1.3 稳定度:≤±0.05% (外电路波动±10%)；

1.4  X-射线波长:至少满足 CuKa或更优性能；

1.5最小焦斑尺寸：≤1 * 10 mm2。

2.测角仪系统：

★2.1扫描方式: θ-2θ联动；

2.2 角度最小步进: ≤0.005°；

2.3 测角仪可动范围: ≥-3°~145°；

▲2.4 测角仪半径: ≥150 mm，且测试过程中测角仪半径保持不变；

2.5 狭缝：配置索拉狭缝、限高狭缝以及入射/散射和接收系统狭缝。

3.探测器：

3.1 类型：半导体一维硅阵列探测器；

★3.2 探测器有效面积：≥250mm2；

▲3.3 最大计数率：≥100Millioncps或读出速率≥100Million hits/s；

3.4 像素分辨率：≥100微米。

4.系统控制与数据分析软件系统：

4.1 数据处理：背景、平滑、扣除 Ka2、寻峰、积分等；

4.2 物相定量分析：RIR、结晶度、无标样定量分析等；

4.3晶粒尺寸、晶格畸变分析等；

▲4.4 Rietveld结构精修分析；

▲4.5 操作软件与分析软件一体化，软件既有实现衍射图谱测试功能又有进行数据分析功能，并且可以进行实时数据分析，即边出数据边物相定性和半定量分析，极大节约实验时间。

5.标准样品台：

5.1标准样品架尺寸：≥方形35mm×50mm，材质：玻璃或铝，数量不少于100只；

5.2样品填充部分尺寸：≥方形20mm×20mm

5.3无背景单晶硅样品架：≥10只；

▲5.4气密样品台1 个，保持样品隔离空气和水，可保持 72 小时；

▲5.5透射样品支架，支持样品的透射测试；

▲5.6 超大块体样品架，样品最大尺寸≥100mm（L）*50mm（W）*30mm（H）：≥1只。

6.内置循环水冷却系统，无需其他冷却液。


设备商务要求

	标的提供的时间
	★自合同签订且免税办理生效之日起90个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

	标的提供的地点
	★采购人指定地点

	付款方式
	1期：支付比例 50 %，★付款方式：采购人在合同签订生效并收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50 %。
2期：支付比例_50_%，★付款方式：全部货物到货完成安装、调试并通过验收后，采购人在收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%。

	验收要求
	1期：★验收要求：

1.验收人员：①采购人（申购单位非采购项目经办人）；②校内外专家或其委托的第三方机构；③中标供应商；④学校信息办（信息化建设项目，如需）等，具体参与人员以采购人最终确认为准。

2.验收费用：验收所需要的费用由采购人支付。
3.验收时间：采购人在收到中标人项目验收申请之日起7日内，按国家有关规定、规范、学校有关规定组织履约验收。

4.验收方式：采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
5.其他验收要求：①中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。②货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。所有随设备的附件必须齐全。③设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托有资质的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。

6.验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物来源国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.凡列入强制性产品认证目录内的产品在验收时中标人必须出具CCC认证证书复印件。

	履约保证金
	不收取

	其他
	（一）★报价要求：1.报价方式为本项目目的地的固定总价包干。2.投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、运输费、装卸费、保险费、安装费及安装设备所需的配件及一切相关费用、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、质保费）、各项税费（如有）及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。 3.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。4.投标报价不得高于本项目的采购项目预算金额，分项报价不得高于分项预算总价，否则视为无效报价，作无效投标处理。

（二）★付款方式补充：1.结算方式：转账结算（银行转账）。2.付款方：采购人；收款方：中标人。3.开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。4.若非采购人原因（包括但不限于不可抗力）导致到账时间延迟，采购人不承担相应责任。5.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

（三）★质量保证期：1.质量保证期（简称“质保期”）为：自项目验收合格交付之日起_一_年。2.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。3.在质保期内提供整机硬件保修，原厂工程师上门服务。4.质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供。如因货物自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障设备的质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。5.任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。6.质保期内所产生的费用由中标人负责，质保期过后中标人仍然承担对相关设备的维护，但所产生费用由采购人承担。
（四）★物流服务：1.包装：中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准和行业要求。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。2.运输：中标人根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由中标人负责。3.装卸：各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。4.保管：货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（五）★安装调试：1.以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，中标人将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。2.人员及工作要求：中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。3.安装工具：安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。4.调试：按国家相关验收规范进行。5.其他：设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。6.中标人需按照采购人设备布置及现场情况进行所供设备的放置、线路敷设、安装、调试及现场复原等。

（六）★培训：1.基本要求：中标人须根据采购人的要求，安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供全面的产品使用、维护的培训，培训次数以采购人确认为准。2.目的：确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。3.培训资料：中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。4.培训费用：所有与本项目有关的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。

（七）★售后服务：1.对采购人的服务通知，中标人必须在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若是在48小时内仍未能有效解决，中标人必须提供相同的型号设备进行替换，不得影响采购人的正常工作业务。如要更换故障零部件，须是同品牌、类型相一致或同类同档次的零部件，且须经采购人同意。

（八）★资料提交要求：1.中标人供货时应提供的资料内容：（1）制造的产品必须提供出厂合格证，并提供采购人名下终端客户保修注册资料。（2）关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（九）★知识产权及保密要求：1.知识产权：中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。2.保密要求：（1）项目实施服务过程中至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。（2）未经中标人事先书面同意，采购人不得将由中标人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
（十）★政策性要求：1.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。2.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

（十一）★采购产品要求：本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。 


采购包2：原位电子显微分析系统 （采购包预算金额：人民币1,200,000.00元）

设备技术参数要求
	序号
	设备名称
	数量
	详细技术参数

	1
	原位电子显微分析系
	1
	1. 工作条件

1.1 电力供应：普通实验室用电，AC220V (±10%)，50 Hz；

1.2 对使用环境无特殊要求，无需防震、磁屏蔽等措施，可放置于较高楼层正常使用。

2．设备用途和组成

2.1 用于材料微观形貌观察，材料微区成分的原位测量和力热载荷下的动态原位测试；

2.2 设备主要由扫描电子显微镜和离子溅射仪组成。

3．主要技术指标

3.1 电子光学系统

★3.1.1 电子枪：预对中钨灯丝（非场发射灯丝）；

▲3.1.2 加速电压：可设置不少于10档不同的电压值，最低电压值 ≤ 1kV，最高电压值 ≥ 30 kV；

3.1.3 放大倍数范围：不小于10×～300,000×（底片放大倍数）；

3.1.4 电子束束流范围：不小于1 pA ～ 3 μA； 

3.2 探测器

▲3.2.1 二次电子探测器：成像分辨率 ≤ 4nm @30kV；

▲3.2.2 背散射电子探测器：成像分辨率 ≤ 5 nm @ 30 kV；

★3.2.3 能谱探测器：活性晶体面积 ≥ 30 mm2，高分子超薄窗口（非氮化硅窗口），具备点扫、线扫、面扫功能，电制冷，无需液氮或其他冷却剂，能量分辨率 ≤ 130 eV@100,000 cps（Mn Kα），元素分析范围B5 ~ Cf98。

▲3.2.4 光学探测器：配备样品表面观察相机，具有导航功能，可快速定位观察区域；配备水平观察相机，可实时监控样品台高度。

3.3 样品室与样品台

▲3.3.1 样品室：宽度 ≥ 320 mm，高度 ≥ 260 mm，深度 ≥ 280 mm，不少于5个附件接口；

3.3.2 样品台：直径 ≥ 50 mm，电机驱动3轴全自动，重复定位精度≤ 3 μm；

★3.3.3样品台行程：X方向 ≥ 120 mm，Y方向 ≥ 120 mm，Z方向 ≥ 50 mm；

▲3.3.4 最大样品尺寸：直径 ≥ 260 mm，高度 ≥ 50 mm；

★3.3.5 高低温拉伸样品台：可单独设置温度和载荷参数，具备快速安装、拆卸功能，配备独立闭环水冷系统，可自定义测试流程，可同时设置20段以上的程序段，实时显示和自动保存载荷-位移-温度-时间曲线，可开环控制，提供等速应力、等速应变、等速位移、位移保持和力保持等闭环控制方式；液氮致冷，焦耳加热，最高温度 ≥ 300 ℃，最低温度 ≤ -100 ℃，最大升温、降温速率 ≥ 50 ℃/min，设定点的温度稳定性 ≤ ±0.1 ℃，提供不少于2路温度采集；可实现拉伸、压缩、三点弯测试，最大载荷 ≥ 500 N，载荷精度 ≤ ± 0.1 % F.S.，载荷分辨率 ≤ 50 mN，最大行程 ≥ 10 mm，位移分辨率 ≤ 1 μm。

3.4 控制和数据处理系统

★3.4.1 系统控制器：具有实时采集、存储和处理电子显微图像、能谱、载荷、位移、温度等所有数据的功能，高低温拉伸样品台控制模块与图像采集控制模块深度集成；

3.4.2 成像模式：可单独采集和同时采集二次电子像、背散射电子像，可进行混合成像；

3.4.3 图像采集：具有自动聚焦、自动消像散、自动调整亮度和对比度功能，可保存最大48 k ×32 k（单次不拼接）的图像；

3.4.4 图像测量：提供长度、角度、直径等多种图像测量工具。

3.5 真空系统

3.5.1 涡轮分子泵：抽速 ≥ 200 L/s；

3.5.2 机械泵：抽速 ≥ 15 m3/h。

3.5.3 样品室真空度：≤ 6×10-4 Pa

3.6 离子溅射仪 

▲3.6.1 主机：微处理器程序化数字控制，最大电流 ≥ 40 mA；

3.6.2 样品室：直径 ≥ 120 mm，高 ≥ 120 mm；

3.6.3 样品台：直径 ≥ 60 mm；

3.6.4 Pt、Au靶各1块：直径 ≥ 40 mm、厚度 ≥ 0.1 mm；

3.6.5 真空泵1台。

3.7 附件

3.7.1 预对中钨灯丝备件不少于6支；

3.7.2 其它保证设备系统正常运行和保养所需的外围附属设施；

3.7.3 全套标准样品、专用工具。


设备商务要求

	标的提供的时间
	★自合同签订生效之日起60个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

	标的提供的地点
	★采购人指定地点

	付款方式
	1期：支付比例 50 %，★付款方式：采购人在合同签订生效并收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50 %。
2期：支付比例_50_%，★付款方式：全部货物到货完成安装、调试并通过验收后，采购人在收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%。

	验收要求
	1期：★验收要求：

1.验收人员：①采购人（申购单位非采购项目经办人）；②校内外专家或其委托的第三方机构；③中标供应商；④学校信息办（信息化建设项目，如需）等，具体参与人员以采购人最终确认为准。

2.验收费用：验收所需要的费用由采购人支付。
3.验收时间：采购人在收到中标人项目验收申请之日起7日内，按国家有关规定、规范、学校有关规定组织履约验收。

4.验收方式：采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
5.其他验收要求：①中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。②货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。所有随设备的附件必须齐全。③设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托有资质的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。

6.验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物来源国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.凡列入强制性产品认证目录内的产品在验收时中标人必须出具CCC认证证书复印件。

	履约保证金
	不收取

	其他
	（一）★报价要求：1.报价方式为本项目目的地的固定总价包干。2.投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、运输费、装卸费、保险费、安装费及安装设备所需的配件及一切相关费用、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、质保费）、各项税费（如有）及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。 3.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。4.投标报价不得高于本项目的采购项目预算金额，分项报价不得高于分项预算总价，否则视为无效报价，作无效投标处理。

（二）★付款方式补充：1.结算方式：转账结算（银行转账）。2.付款方：采购人；收款方：中标人。3.开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致【如采购进口免税产品，合同生效后，采购人向中标人支付合同预付款时（中标人收款时不需提供有效发票），整体项目安装调试完成并通过验收合格后，中标人按学校报账相关规定提供外贸合同、外贸发票、免表、报关单等资料后，采购人向中标人支付合同款项】。4.若非采购人原因（包括但不限于不可抗力）导致到账时间延迟，采购人不承担相应责任。5.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

（三）★质量保证期：1.质量保证期（简称“质保期”）为：自项目验收合格交付之日起_一_年。2.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。3.在质保期内提供整机硬件保修，原厂工程师上门服务。4.质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供。如因货物自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障设备的质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。5.任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。6.质保期内所产生的费用由中标人负责，质保期过后中标人仍然承担对相关设备的维护，但所产生费用由采购人承担。
（四）★物流服务：1.包装：中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准和行业要求。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。2.运输：中标人根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由中标人负责。3.装卸：各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。4.保管：货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（五）★安装调试：1.以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，中标人将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。2.人员及工作要求：中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。3.安装工具：安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。4.调试：按国家相关验收规范进行。5.其他：设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。6.中标人需按照采购人设备布置及现场情况进行所供设备的放置、线路敷设、安装、调试及现场复原等。

（六）★培训：1.基本要求：中标人须根据采购人的要求，安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供全面的产品使用、维护的培训，培训次数以采购人确认为准。2.目的：确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。3.培训资料：中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。4.培训费用：所有与本项目有关的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。

（七）★售后服务：1.对采购人的服务通知，中标人必须在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若是在48小时内仍未能有效解决，中标人必须提供相同的型号设备进行替换，不得影响采购人的正常工作业务。如要更换故障零部件，须是同品牌、类型相一致或同类同档次的零部件，且须经采购人同意。

（八）★资料提交要求：1.中标人供货时应提供的资料内容：（1）制造的产品必须提供出厂合格证，并提供采购人名下终端客户保修注册资料。（2）关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（九）★知识产权及保密要求：1.知识产权：中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。2.保密要求：（1）项目实施服务过程中至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。（2）未经中标人事先书面同意，采购人不得将由中标人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
（十）★政策性要求：1.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。2.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

（十一）采购产品要求：1.本项目部分设备允许进口产品参与投标，投标人在投标时既可提供本国产品，也可提供进口产品。


采购包3：超景深显微镜 （采购包预算金额：人民币700,000.00元）

设备技术参数要求
	序号
	设备名称
	数量
	详细技术参数

	1
	超景深显微镜
	1
	1、光学系统：远心光学系统

★2、综合放大倍数：有效放大倍率≤21X，最大放大倍率≥7200X，只需调整软件内置变倍器，自动进行倍数调整，不需要调节硬件来实现，大范围倍率变换，只需在两组物镜中快速切换，软件自动识别镜头。

3、变焦：电动变焦1X至8X

★4、光学观察方式：明视野，暗视野，MIX (明/暗视野组合)，电动偏光，斜射，阴影浮雕,所有观察方法需要电动换切，观察方法要覆盖显微镜所有倍率，必须满足软件和操作杆同时切换。

5、具备超景深3D立体显微镜影像成像功能，1键3D成像，成像时间2秒，3D扫描成像，3D观察，3D测量等操作。

▲6、支架：支架倾斜，左倾90°，右倾90°并显示倾斜角度，可单手操作调整支架角度。

▲7、电动载物台，行程≥100mm×100mm，带透射光源。

▲8、电动Z轴：Z轴电动行程≥80mm，最小移动分辨率0.01um。

★9、准确度和重复性（X-Y平面）：准确度：±3%；重复性：±2%；重复性（Z轴）：≤1μm（投标时需提供制造商公开公布的产品彩页或产品说明书作为证明材料，证明符合本项要求）。

10、具备HDR高动态范围和防炫光功能。

11、光源：四方LED智能管理照明光源，色温≥5700k，照明寿命为≥40000小时，四个方向任意选择照明方式，软件可显示选择照明光源。

★12、物镜：1X物镜，工作距离≥55mm，5X物镜，工作距离≥10mm，50X物镜，工作距离≥10mm；单视场最大18mm，物镜具备防撞功能，下行限制功能，下行超过限制高度，会自动报警，防止物镜撞到样品（投标时需提供制造商公开公布的产品彩页或产品说明书作为证明材料，证明符合本项要求）。

★13、显微数码图像系统：靶面≥1.1英寸；CMOS传感器，像素≥1000万；珀尔帖冷却，帧率≥55 fps，最高分辩率≥5760×3600（投标时需提供制造商公开公布的产品彩页或产品说明书作为证明材料，证明符合本项要求）。

14、软件：设备控制、视频录制、延时成像、大全景图像采集、景深扩展成像、3D图像采集、Z堆栈采集、位置列表导航、优化图像功能、扩展2D测量、3D测量、报告工具、神经网络处理、宏记录器。

15、粗糙度分析，面粗糙度/线粗糙度分析；具备自动报表生成功能。


设备商务要求

	标的提供的时间
	★自合同签订且免税办理生效之日起90个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。。

	标的提供的地点
	★采购人指定地点

	付款方式
	1期：支付比例 50 %，★付款方式：采购人在合同签订生效并收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50 %。
2期：支付比例_50_%，★付款方式：全部货物到货完成安装、调试并通过验收后，采购人在收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%。

	验收要求
	1期：★验收要求：

1.验收人员：①采购人（申购单位非采购项目经办人）；②校内外专家或其委托的第三方机构；③中标供应商；④学校信息办（信息化建设项目，如需）等，具体参与人员以采购人最终确认为准。

2.验收费用：验收所需要的费用由采购人支付。
3.验收时间：采购人在收到中标人项目验收申请之日起7日内，按国家有关规定、规范、学校有关规定组织履约验收。

4.验收方式：采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
5.其他验收要求：①中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。②货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。所有随设备的附件必须齐全。③设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托有资质的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。

6.验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物来源国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.凡列入强制性产品认证目录内的产品在验收时中标人必须出具CCC认证证书复印件。

	履约保证金
	不收取

	其他
	（一）★报价要求：1.报价方式为本项目目的地的固定总价包干。2.投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、运输费、装卸费、保险费、安装费及安装设备所需的配件及一切相关费用、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、质保费）、各项税费（如有）及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。 3.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。4.投标报价不得高于本项目的采购项目预算金额，分项报价不得高于分项预算总价，否则视为无效报价，作无效投标处理。

（二）★付款方式补充：1.结算方式：转账结算（银行转账）。2.付款方：采购人；收款方：中标人。3.开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致【如采购进口免税产品，合同生效后，采购人向中标人支付合同预付款时（中标人收款时不需提供有效发票），整体项目安装调试完成并通过验收合格后，中标人按学校报账相关规定提供外贸合同、外贸发票、免表、报关单等资料后，采购人向中标人支付合同款项】。4.若非采购人原因（包括但不限于不可抗力）导致到账时间延迟，采购人不承担相应责任。5.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

（三）★质量保证期：1.质量保证期（简称“质保期”）为：自项目验收合格交付之日起_一_年。2.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。3.在质保期内提供整机硬件保修，原厂工程师上门服务。4.质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供。如因货物自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障设备的质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。5.任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。6.质保期内所产生的费用由中标人负责，质保期过后中标人仍然承担对相关设备的维护，但所产生费用由采购人承担。
（四）★物流服务：1.包装：中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准和行业要求。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。2.运输：中标人根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由中标人负责。3.装卸：各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。4.保管：货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（五）★安装调试：1.以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，中标人将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。2.人员及工作要求：中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。3.安装工具：安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。4.调试：按国家相关验收规范进行。5.其他：设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。6.中标人需按照采购人设备布置及现场情况进行所供设备的放置、线路敷设、安装、调试及现场复原等。

（六）★培训：1.基本要求：中标人须根据采购人的要求，安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供全面的产品使用、维护的培训，培训次数以采购人确认为准。2.目的：确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。3.培训资料：中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。4.培训费用：所有与本项目有关的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。

（七）★售后服务：1.对采购人的服务通知，中标人必须在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若是在48小时内仍未能有效解决，中标人必须提供相同的型号设备进行替换，不得影响采购人的正常工作业务。如要更换故障零部件，须是同品牌、类型相一致或同类同档次的零部件，且须经采购人同意。

（八）★资料提交要求：1.中标人供货时应提供的资料内容：（1）制造的产品必须提供出厂合格证，并提供采购人名下终端客户保修注册资料。（2）关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（九）★知识产权及保密要求：1.知识产权：中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。2.保密要求：（1）项目实施服务过程中至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。（2）未经中标人事先书面同意，采购人不得将由中标人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
（十）★政策性要求：1.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。2.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

（十一）采购产品要求：1.本项目部分设备允许进口产品参与投标，投标人在投标时既可提供本国产品，也可提供进口产品。


- 2 -
- 2 -

