南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院4K关节镜系统及器械采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

声 明

- 1.本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 2.本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 3.本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 4.供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 5.供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 6.若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 7.供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更

- 改品牌型号。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 4K关节镜系统及器械 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 一、4K影像系统 |  |  |  |  |
| 1．4K关节镜摄像主机（一台） |  |  |  |  |
| 1.1 | 分辨率 | ≥3840*2160p |  |  |
| 1.2 | 色彩偏好设置 | 内置菜单含黄增益/黄偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置 |  |  |
| 1.3 | 数码增强 | 内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置，具有不同数码增强级别，增强（图像的表现锐度）功能 |  |  |
| 1.4 | 自动感光 | 内置菜单含自动感光功能（可自动调整光源上的光线设置以实现最佳光输出），可手动打开或关闭 |  |  |
| 1.5 | 触摸面板 | 主机全液晶触摸屏面板≥3英寸 |  |  |
| 1.6 | 中文菜单 | 中文菜单 |  |  |
| 1.7 | 系统设置 | 主机面板上可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别 |  |  |
| 1.8 | 手术模式 | 手动手术模式数量≥9种 |  |  |
| 1.9 | 数据接口 | HDMI接口数量≥2个 |  |  |
| 1.10 | 主机设计 | 独立主机设计 |  |  |
| 2．4K关节镜摄像手柄（三条） |  |  |  |  |
| 2.1 | 传感器数量 | 3块 |  |  |
| 2.2 | 传感器类型及尺寸 | CMOS传感器，传感器尺寸≥1/2.5英寸 |  |  |
| 2.3 | 分辨率 | 采集分辨率≥ 3840*2160p |  |  |
| 2.4 | 摄像手柄按钮数量 | 摄像手柄控制按键≥4个，可自定义设置其遥控功能 |  |  |
| 2.5 | 摄像手柄功能 | 摄像手柄可直接控制配套光源和持镜器 |  |  |
| 2.6 | 摄像手柄设计 | 摄像手柄可选分体式及一体式，支持耦合器数量≥4种 |  |  |
| 2.7 | 按键编程功能 | 摄像手柄遥控按键编程功能 ≥22种，包括白平衡；图像的放大缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；设备控制、持镜器控制等，具有SPY模式切换功能等 |  |  |
| 2.8 | 防护等级 | 摄像头防护等级，≥IPX7 |  |  |
| 2.9 | 与科室现有摄像主机匹配 | 可以兼容与科室现有摄像主机 |  |  |
| 3．LED冷光源主机（一台） |  |  |  |  |
| 3.1 | 光源类型 | LED光源 |  |  |
| 3.2 | 功率 | 功率：≥300W |  |  |
| 3.3 | 工作模式 | 光源主机具备两种工作模式, 即待机模式和工作模式 |  |  |
| 3.4 | 控制面板 | 主机面板为液晶触摸控制面板 |  |  |
| 3.5 | 控制面板调节 | 主机面板可数字显示亮度值, 0到99可调 |  |  |
| 3.6 | 中文菜单 | 具备中文菜单 |  |  |
| 3.7 | 控制面板尺寸 | 液晶屏尺寸≥ 3英寸 |  |  |
| 3.8 | 主机设计 | 独立LED主机设计，非一体机 |  |  |
| 4．光纤（三条） |  |  |  |  |
| 4.1 | 光纤直径 | 光纤直径≥6.0mm |  |  |
| 4.2 | 光纤长度 | 长度＞3.0m |  |  |
| 4.3 | 消毒方法 | 支持高温高压，低温等离子，环氧乙烷消毒方式 |  |  |
| 4.4 | 与科室现有光源主机匹配 | 与科室现有光源主机匹配 |  |  |
| 5．4K医用监视器（一台） |  |  |  |  |
| 5.1 | 与摄像主机同品牌 | 与摄像主机同品牌 |  |  |
| 5.2 | 屏幕尺寸 | LED屏幕≥30英寸 |  |  |
| 5.3 | 分辨率 | 分辨率：≥3840*2160p |  |  |
| 5.4 | 防护等级 | 防护等级≥ IP23 |  |  |
| 5.5 | 偏好设置 | 可按偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数 |  |  |
| 5.6 | 亮度 | 亮度≥500cd/m2 |  |  |
| 5.7 | 接口 | 图像输入输出具有HDMI1.4、HDMI2.0、RGB(DVI)等数字接口,支持通过RS232端口和SDC端口进行串行通信 |  |  |
| 二、镜子与镜鞘 |  |  |  |  |
| 6．4.0mm，30°镜子镜鞘（三套） |  |  |  |  |
| 6.1 | 直径 | 4.0mm |  |  |
| 6.2 | 视向角 | 30度 |  |  |
| 三、动力射频系统 |  |  |  |  |
| 7．动力射频消融主机（一台） |  |  |  |  |
| 7.1 | 主机功能 | 主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能 |  |  |
| 7.2 | 功能切换 | 控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换 |  |  |
| 7.3 | 偏好设置 | 具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 8 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配。 |  |  |
| 7.4 | 实时显示工作状态 | 可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息,如能明确是最好 |  |  |
| 7.5 | 射频输出功率 | 射频输出最大功率≥350瓦，功率强劲 |  |  |
| 7.6 | 档位 | 射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 10 极，提供不同切割效果 |  |  |
| 7.7 | 刨削功能 | 刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，单触控制 |  |  |
| 7.8 | 脚踏防水等级 | 脚踏为全封闭，防水设计，防水等级≥ IPX7级 |  |  |
| 8．动力手柄（三条） |  |  |  |  |
| 8.1 | 转速 | 动力刨削手机单向最高转速≥11,000转/分 |  |  |
| 8.2 | 刨削手柄重量 | 手机重量：<500g |  |  |
| 8.3 | 芯片识别 | 带有芯片识别技术，自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式 |  |  |
| 8.4 | 按钮标识 | 手控按键具有不同颜色及数字标识 |  |  |
| 8.5 | 基础功能 | 具有向前，向后，往复转功能具有顺时针,逆时针,往复转功能 |  |  |
| 8.6 | 按钮编程功能 | 手机按键依用户需要进行可编程，编程功能≥8种：包括启动停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等 |  |  |
| 8.7 | 扭力反馈 | 具备自动扭力反馈系统 |  |  |
| 8.8 | 转速控制模式 | 3种转速控制模式：无级变速功能、不无级变速功能、单触控制 |  |  |
| 8.9 | 消毒模式 | 可高温高压消毒 |  |  |
| 8.10 | 与科室现有动力射频消融主机匹配 | 与科室现有动力射频消融主机匹配 |  |  |
| 四、图文工作站 |  |  |  |  |
| 9 | 图文工作站（一套） |  |  |  |
| 五、关节镜器械 |  |  |  |  |
| 10.1 | 制作材料 | 精钢制作 |  |  |
| 10.2 | 配件 | 探钩、异物钳、左弯篮钳、右弯篮钳、直篮钳、反咬篮钳 |  |  |
| 11. 肩关节镜重建器械（二套） |  |  |  |  |
| 11.1 | 制作材料 | 精钢制作 |  |  |
| 11.2 | 配件 | 能完成肩关节重建手术 |  |  |
| 六、杂项 |  |  |  |  |
| 12． | 镜头消毒盒（三个） |  |  |  |
| 13． | 关节镜配件消毒盒（三个） |  |  |  |
| 14. | 肩关节镜重建器械盒（二个） |  |  |  |
| 15． | 关节镜台车（一台） |  |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |  |
| 4K影像系统配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 4K关节镜摄像主机1台 |  |  |  |
| 2 | 4K关节镜摄像手柄3条 |  |  |  |
| 3 | LED冷光源主机1台 |  |  |  |
| 4 | 光纤3条 |  |  |  |
| 5 | 4K医用监视器1台 |  |  |  |
| 镜子镜鞘配置清单 |  |  |  |  |
| 6 | 4.0mm，30°镜子镜鞘 3套 |  |  |  |
| 动力与射频系统配置清单 |  |  |  |  |
| 7 | 动力射频消融主机1台 |  |  |  |
| 8 | 动力手柄3条 |  |  |  |
| 图文工作站系统配置清单 |  |  |  |  |
| 9 | 图文工作站 1套 |  |  |  |
| 关节镜器械配置清单 |  |  |  |  |
| 10 | 关节镜清理器械6套 |  |  |  |
| 11 | 肩关节重建器械2套 |  |  |  |
| 杂项配置清单（单台） |  |  |  |  |
| 12 | 镜头消毒盒3个 |  |  |  |
| 13 | 关节镜配件消毒盒3个 |  |  |  |
| 14 | 肩关节重建器械盒2个 |  |  |  |
| 15 | 关节镜台车1台 |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 4.1 | 合同签订之日起，在满足设备安装调试的场地要求后30 日内完成安装调试 |  |  |  |
| 4.2 | 整机保修期限≥2年 |  |  |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 5.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

付费损耗件清单（若有）

| 序号 | 损耗件名称 | 使用次数/期限 | 建议保修期 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜子镜鞘 | 50次 | 2年 |  |
| 2 | 动力手柄 | 300次 | 2年 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

临床专机专用耗材

| 序号 | 产品名称 | 是否已入院 | 市场价格 | 预计年采购量 | 规格 | 备注（与在院哪台机器匹配 | 收费耗材 | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频消融系统-3.5mm钩型消融电极 | 是 | 2495 | 200 | Crossfire2 | 美国史赛克：射频消融系统-主机：0475-000-000 | 是 | C0308030830000003633 |
| 2 | 射频消融系统-90-S Accelerator消融电极 | 是 | 5795 | 300 | Crossfire2 | 美国史赛克：射频消融系统-主机：0475-000-000 | 是 | C0308030830000003633 |

七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件