环境化工过程强化动态监测与分析平台采购需求

一、采购预算

采购预算：人民币2,370,000.00元

二、项目概况

佛山大学拟计划通过公开招标方式，确定符合要求的供应商，由其负责提供符合招标文件要求的设备仪器以满足佛山大学环境与化工学院科研工作的需要。本项目围绕环境化工过程强化动态监测与分析平台采购设备，如高性能腐蚀性气体吸附及微孔分析仪、催化材料在线分析平台、电化学石英晶体微分天平、多组分红外气体分析仪一批。

本次需求调查拟分包情况

| 进口仪器设备购置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 金额（万元） | 拟定采购包 |
| 1 | 电化学石英晶体微分天平 | 50 | 3 |
| 2 | 多组分红外气体分析仪 | 52 | 4 |

三、设备采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学石英晶体微分天平 | 1 | 1电化学工作站 ▲1.1时间分辨率：≤ 2 us （500k样品点/秒） 1.2自动噪声滤波：可用 1.3序列实验设置个数：＞18000 ▲1.4缓存：≥ 4M 1.5电化学噪声：标配 1.6输出电压：≥ ±12V 1.7最大输出电流：≥ ±2A 1.8回转速度：≥ 8V/μs 1.9升压时间：(-1.0V to +1.0V) <350ns 1.10施加电位范围：±10V 1.11电位分辨率： ≤305nV（±10mV）、300μV（±10V） 1.12电位精度： ±0.2%量程 ▲1.13最大扫速：5000V/s ▲1.14电位扫描方式：具有线性扫描及阶梯波扫描双重方式. ▲1.15施加电流（无外加电流放大器）：≥ ±2A 1.16全量程电流分辨率：1/32000 1.17电流精度：≤±0.2%量程 1.18最大电流范围/分辨率：±2A/60uA ▲1.19最小电流范围/分辨率：≤±4nA/120fA 1.20频率范围：10uHz-1MHz 1.21最小交流电压：≤ 0.1mV ▲1.22 阻抗测试精度：≤0.3%，0.3° 1.23.软件：软件终身免费，可以随意装机，无密码狗等硬件限制。3独立腐蚀实验：电化学噪声，电偶腐蚀，循环极化，线性极化，塔菲尔，恒电位扫描，恒电流扫描，动电流扫描。 2. 石英晶体微分天平参数 ▲2.1 基频率范围：5MHz-30MHz ▲2.2 分辨：0.01Hz 2.3共振导纳范围： 1Ω-10kΩ (分辨率 0.01Ω) 2.4Δf模拟输出：±10V 2.5 ΔR模拟量输出：±10V 范围：±10 Ω- ±10 kΩ 2.6 模拟量输入：2通道，全量程：±3V/6V/12V(14位) 控制时间：10毫秒/20毫秒/100毫秒/1秒/10秒 2.7石英晶体晶振片：钛基底 镀黄金 电极面积： 0.2²cm 2.8电极厚度： Pt～100nm 2.9 同时测试晶振片频率和电阻或者电导的频率特征 2.10 软件：通过托通道电化学工作站软件同步控制及数据采集，完成附加 QCA测量的常规电化学实验。 3.配置： 3.1 电化学工作站 1台 3.2 石英晶体微分天平 1台 3.3原位电解池 1个 3.4 铂晶振片 1套 3.5 数据连接线 1套 3.6 软件 1套 3.7 工作站 1台 |
| 2 | 多组分红外气体分析仪 | 1 | 1.适用法规： GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 HJ629-2011《固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法》 HJ692-2014《固定污染源废气氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》 HJ/T44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非分散红外吸收法》 GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》 JJG968-2002《烟气分析仪》 HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》 2.仪器结构： 2.1零点漂移：±2%/30天，量程漂移：±2%/30天 2.2线性：±1%满量程 2.3检出限：＜0.1ppm（CO2：＜0.1%） 2.4响应时间：1分钟，可编辑 2.5显示及控制：7”TFT LCD彩色触摸屏，分辨率800RGB×4480 2.6数据存储：6000组数据，所有数据可以USB导出保存 ▲2.7通过带有气体过滤的非分散红外法进行测量(NDIR-GFC)，采样流速：0.4 l/min，具备异常报警 2.8可连接智能手机（IOS系统或Android系统）、电脑用软件操作仪器。 ▲2.9防护等级：内置减震器以确保测量单元在使用过程中稳定运行，IP 44级别防护，防止水从任何方位飞溅。 ▲2.10仪器预热时间：≤30分钟 ▲2.11重量：主机不大于15kg 3.外置预处理器： 3.1预处理器为全封闭帕尔贴制冷，将现有预处理装置的＋(2～4)℃干燥露点温度修正为0～-5℃。 3.2采用伞型内进气口设计，低温传感器位置悬挂于低温干燥室气体出口处，低温干燥室内增加“导流隔板”及锥形导流底。 全加热探针具备可与“外骨”同体加热的内嵌式过滤器，“外骨”后端增加三通。 4.1质量保证期三年 5.技术参数指标 5.1 O2氧化锆:0-10.0%vol，分辨率0.01%，精度：±0.2%读数 ▲5.2 NO红外NDIR作为NOx（通过内置NOx催化转化炉符合环保部测试要求）:0-2500ppm，分辨率0.01ppm，精度：±2%FS 5.3 SO2红外NDIR: 0-3000ppm，分辨率0.01ppm，精度：±2%FS 5.4 CO2红外NDIR:0-30.0%vol，分辨率0.01%，精度：±2%FS 5.5 CO红外NDIR:0-2% ppm，分辨率0.01ppm，精度：±2%FS 5.6 CH4红外NDIR: 0-2%，分辨率0.01ppm，精度：±2%FS 5.7 N2O红外NDIR:0-500ppm，分辨率0.01ppm，精度：±2%FS 5.8 H2O 红外：0-2% 分辨率0.01ppm 5.9 H2 热导0-4%, 分辨率≤±0.5F.S，精度≤±1F.S 5.10 数据存储和处理：i3-14100，16G/512G SSD 6.配置清单： 主机1台：含以上分析参量参数和功能要求。 加热手柄1个（内含可加热过滤器）。 加热管线1根。 长度1米耐温600℃采样探管1根。 外置预处理器1个 H2检测盒1个 |

四、项目完工期

| 序号 | 设备名称 | 项目完工期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电化学石英晶体微分天平 | 合同签订生效之日起 150 个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。 |
| 2 | 多组分红外气体分析仪 | 合同签订生效之日起 100 个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。 |

五、质量保证期

| 序号 | 设备名称 | 项目完工期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电化学石英晶体微分天平 | 自项目验收合格交付之日起 3 年。 |
| 2 | 多组分红外气体分析仪 | 自项目验收合格交付之日起 3 年。 |

六、商务条款要求

（一）进口项目（采购包3（电化学石英晶体微分天平）、采购包4（多组分红外气体分析仪））

| 标的提供的时间 | ★自合同签订生效之日起_____个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | ★采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例 50 %，★付款方式：采购人在合同签订生效并收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50 %。 2期：支付比例_50_%，★付款方式：全部货物到货完成安装、调试并通过验收后，采购人在收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%。 |
| 验收要求 | - 1期：★验收要求： - 1.验收人员：①采购人（申购单位非采购项目经办人）；②校内外专家或其委托的第三方机构；③中标供应商；④学校信息办（信息化建设项目，如需）等，具体参与人员以采购人最终确认为准。 2.验收费用：验收所需要的费用由采购人支付。 3.验收时间：采购人在收到中标人项目验收申请之日起7日内，按国家有关规定、规范、学校有关规定组织履约验收。 4.验收方式：采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 5.其他验收要求：①中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。②货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。所有随设备的附件必须齐全。③设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托有资质的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。 - 6.验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物来源国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 - 7.凡列入强制性产品认证目录内的产品在验收时中标人必须出具CCC认证证书复印件。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）★报价要求：1.报价方式为本项目目的地的固定总价包干。2.投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、运输费、装卸费、保险费、安装费及安装设备所需的配件及一切相关费用、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、质保费）、各项税费（如有）及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。 3.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。4.投标报价不得高于本项目的采购项目预算金额，分项报价不得高于分项预算总价，否则视为无效报价，作无效投标处理。 （二）★付款方式补充：1.结算方式：转账结算（银行转账）。2.付款方：采购人；收款方：中标人。3.开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致【如采购进口免税产品，合同生效后，采购人向中标人支付合同预付款时（中标人收款时不需提供有效发票），整体项目安装调试完成并通过验收合格后，中标人按学校报账相关规定提供外贸合同、外贸发票、免表、报关单等资料后，采购人向中标人支付合同款项】。4.若非采购人原因（包括但不限于不可抗力）导致到账时间延迟，采购人不承担相应责任。5.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。 （三）★质量保证期：1.质量保证期（简称“质保期”）为：自项目验收合格交付之日起____年。2.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。3.在质保期内提供整机硬件保修，原厂工程师上门服务。4.质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供。如因货物自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障设备的质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。5.任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。6.质保期内所产生的费用由中标人负责，质保期过后中标人仍然承担对相关设备的维护，但所产生费用由采购人承担。 （四）★物流服务：1.包装：中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准和行业要求。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。2.运输：中标人根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由中标人负责。3.装卸：各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。4.保管：货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 （五）★安装调试：1.以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，中标人将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。2.人员及工作要求：中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。3.安装工具：安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。4.调试：按国家相关验收规范进行。5.其他：设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。6.中标人需按照采购人设备布置及现场情况进行所供设备的放置、线路敷设、安装、调试及现场复原等。 （六）★培训：1.基本要求：中标人须根据采购人的要求，安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供全面的产品使用、维护的培训，培训次数以采购人确认为准。2.目的：确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。3.培训资料：中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。4.培训费用：所有与本项目有关的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。 （七）★售后服务：1.对采购人的服务通知，中标人必须在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若是在48小时内仍未能有效解决，中标人必须提供相同的型号设备进行替换，不得影响采购人的正常工作业务。如要更换故障零部件，须是同品牌、类型相一致或同类同档次的零部件，且须经采购人同意。 （八）★资料提交要求：1.中标人供货时应提供的资料内容：（1）制造的产品必须提供出厂合格证，并提供采购人名下终端客户保修注册资料。（2）关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （九）★知识产权及保密要求：1.知识产权：中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。2.保密要求：（1）项目实施服务过程中至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。（2）未经中标人事先书面同意，采购人不得将由中标人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。 （十）★政策性要求：1.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。2.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 - （十一）采购产品要求：1.本项目部分设备允许进口产品参与投标，投标人在投标时既可提供本国产品，也可提供进口产品。 |