采购需求具体建议函

各供应商：

请参考以下模板，将目前代理或者生产的产品，填入以下表格，并注意以下事项：

      - 结合对《基本要求》的理解，客观真实地将贵单位拟提供的产品的技术参数、配置数量和商务响应情况等填入（也就是可供采购人后期招标的技术参数，但不应将自身产品中有倾向性、排他性和限制性的技术参数填入其中）；

      - 对于《基本要求》中，不够详细、不够具体，不利于采购人后期招标采购的内容，供应商可以根据自身的项目经验，提供补充的建议和意见，以确保后期招标采购时，不会出现因采购需求不明确，而使得个别供应商“钻空子”；

3. 供应商认为需要标注“★”指标的参数，应从采购人角度出发，客观真实，不应将自身代理或者生产的产品中带有歧视性、排他性或者限制性，且对采购人后期使用没有多大意义指标，标注“★”。

4.供应商拟在后期参与投标时提供的产品，如果是符合国家节能要求和环境标志产品的相关要求。

5.所有内容，供应商均应当认真填写，未填写或未认真填写的单位，将不予参加后期的答疑会。

6.以下的格式供应商若有调整，应以方便采购人准确了解为前提。

7.以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章）

一、拟提供品牌的产品的行业、产业发展情况。

二、拟提供品牌的产品目前市场供给情况。

三、2020年至今同类项目历史成交信息（2份或以上即可，单个合同金额不限，填写以下表格，并递交合同复印件关键页）

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 采购人单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、本项目预算金额或最高限价合理设定值建议（应合理填写，以便于采购人决策）

预算金额（最高限价）建议值为人民币：              （万元）

五、设备清单模板

| 序号 | 设备及主要配件名称 | 指标重要性 | 技术指标 | 数量 | 制造商是否属于中小企业 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 功能需求： 1、原装高档全数字化电子内窥镜、国际知名品牌。 2、影像处理中心与冷光源分体独立，具备独立的电源系统及散热系统。 3、在广东省有厂家开设的售后服务中心，专门负责内镜售后服务。 |  |  |  |
| 2 | (一)电子图像处理器 | ▲ | 1、具备电子分光色彩强调技术：预设波长模式≥10种，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。 | 1套 |  |  |
|  |  | ▲ | 2、具备特殊光观察模式：内镜主机系统具备短波长光和白光，两种光源同时照射在粘膜 上，通过内镜按钮切换LCI、BLI、BLI-Bright 等观察模式可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 3、BLI 模式：采用410nm 的短波长光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4、LCI 模式：通过扩张粘膜发红附近的颜色，增强颜色对比度，使得正常与非正常组织的对比度更加明显，提升了病变区域的识别度。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、白光模式：通过白光模式获得深层粘膜信息，结合CMOS技术生成明亮、锐利及充满立体感的高清图像。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 6、高清数字图像输出：分辨率≥1920*1080p,输出全高清图像。 |  |  |  |
|  |  |  | 7、配备DICOM通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 8、双画面模式：两幅动态图像(一幅白光，一幅特殊光图像)同时显示在一个屏幕中，得到清晰的对比图像。 |  |  |  |
|  |  |  | 9、具备画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示。 |  |  |  |
|  |  |  | 10、具备图像放大功能：≥2倍电子放大，≥0.05级逐级放大，共≥20级。 |  |  |  |
|  |  |  | 11、图像类型：包含但不限于圆形图像、方形图像、双画面图像3种图像类型。 |  |  |  |
|  |  |  | 12、具备实时冻结模式，有≥3种冻结模式可选。 |  |  |  |
|  |  |  | 13、具备结构强调功能：≥4级，提供色阶丰富、血管纹理清晰的图像，对于腺管结构的分型诊断有帮助。 |  |  |  |
|  |  |  | 14、具备色彩强调功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 15、具备色彩调节功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 16、对比度：≥3档可调。 |  |  |  |
|  |  |  | 17、测光模式：包含但不限于平均、峰值、自动3种测光模式。 |  |  |  |
|  |  |  | 18、快门速度：≥3档可调，根据不同部位进行调整，确保图像清晰。 |  |  |  |
|  |  |  | 19、具备图片存储功能：内置≥3.5G 存储器，可接外部存储设备。 |  |  |  |
|  |  |  | 20、具备数据预设功能：可根据医生姓名预设储存色调、测光模式、对比度、亮度、 IEE 观察模式，存储≥20位医生姓名，≥20条临床过程，方便快捷。 |  |  |  |
|  |  |  | 21、具备患者数据预录入功能：输入≥45位患者信息。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 22、具有无线插拔/无线连接技术。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 23、可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内 镜，高清电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，双气囊小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等多种电子镜。 |  |  |  |
| 3 | (二)医用内窥镜用冷光源 | ▲ | 1、具有多个独立控制的高亮LED 光源，低能耗，可连续使用≥10000小时，节能环保。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、光源控制：自动能量控制。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、光源冷却方式：强制空气冷却。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、气泵：横隔膜式气泵。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、送水方式：可为拆卸水瓶加压，实现送水。 |  |  |  |
| 4 | (三)电子上消化道内窥镜(光学放大) | ▲ | 1、≥100万像素CMOS 高感图像传感器，输出高清图像。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 2、光学放大：最大光学放大倍数≥145倍，并搭载Multi Zoom多段变焦功能，可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、视野范围：正常≥140°,放大≥56°。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、观察范围：正常≥3-100mm, 放大≥1.5-2.5mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、先端部直径：≤9.9mm, 弯曲部直径：≤9.8mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、弯曲角度：上≥210°,下≥90°,左≥100°,右≥100°。 |  |  |  |
|  |  |  | 7、钳道直径：≥2.8mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 8、工作长度：1100mm±5%, 全长：1400mm±5%。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、具有前射水功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 10、搭载人性化设计的新型操作部，单手可顺畅完成各种操作。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 11、具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。 |  |  |  |
|  |  |  | 12、配合主机的联动成像技术、蓝光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。 |  |  |  |
| 5 | (四)电子大肠内窥镜(光学放大) | ▲ | 1、≥100万像素CMOS 高感图像传感器，输出高清图像。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 2、光学放大：最大光学放大倍数≥145倍，并搭载Multi Zoom多段变焦功能，可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、视野范围：正常≥140°,放大≥56°。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、观察范围：正常≥3-100mm, 放大≥1.5-2.5mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、先端部直径：≤11.7mm, 弯曲部直径：≤11.8mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、弯曲角度：上下≥180°,左右≥160°。 |  |  |  |
|  |  |  | 7、钳道直径：≥3.2mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 8、工作长度：1330mm±5%, 全长：1650mm±5%。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、具有前射水功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 10、结肠辅助插入技术：采用新型外部聚合材料，具有硬度可调，精准传导，顺应弯曲功能，有助于顺利插入，减轻患者的不适感。 |  |  |  |
|  |  |  | 11、搭载人性化新型手柄，单手可顺畅完成各种操作。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 12、具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。 |  |  |  |
|  |  |  | 13、配合主机的联动成像技术、蓝光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。 |  |  |  |
| 6 | (五)电子下消化道内窥镜 | ▲ | 1、≥100万像素CMOS 高感图像传感器，输出高清图像。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、具备近焦观察功能，接近2mm近焦观察，相当于≥60倍的放大观察，可自动对焦。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、视野范围：≥170° |  |  |  |
|  |  |  | 4、观察范围：≥2-100mm。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 5、先端部直径：≤12.8mm, 弯曲部直径：≤12.8mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、弯曲角度：上下≥180°,左右≥160°。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7、钳道直径：≥3.8mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 8、工作长度：1330mm±5%, 全长：1630mm±5%。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、具有前射水功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 10、结肠辅助插入技术：采用新型外部聚合材料，具有硬度可调，精准传导，顺应弯曲功能，有助于顺利插入，减轻患者的不适感。 |  |  |  |
|  |  |  | 11、搭载人性化新型手柄，单手可顺畅完成各种操作。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 12、具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。 |  |  |  |
|  |  |  | 13、配合主机的联动成像技术、蓝光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。 |  |  |  |
| 7 | (六)医用液晶监视器 |  | 1、高清晰度液晶面板：≥26寸。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、分辨率：≥1920×1080。 |  |  |  |
| 8 | (七)电子镜专用台车 |  | 1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、带锁定装置，保障设备稳定。 |  |  |  |
| 9 | (八)密封测试器 |  | 1、具有测漏功能。 |  |  |  |
| 10 | 配置要求 |  | 序号; 名称; 数量. 1; 电子图像处理器; 1套. 2; 医用内窥镜用冷光源; 1套. 3; 电子上消化道内窥镜(光学放大); 1条. 4; 电子大肠内窥镜(光学放大); 1条. 5; 电子下消化道内窥镜; 1条. 6; 医用液晶监视器; 1台. 7; 电子镜专用台车; 1台. 8; 密封测试器; 1个. 9; 内窥镜用送水装置; 1台. |  |  |  |

- 六、商务要求模板

| 序号 | 内容 | 详细要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 付款方式、时间、条件 | 国内供货 预付30%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票； |  |
|  | 交货时间 | 国内供货： 在合同签订后（ ）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； | 供应商明确具体时间 |
|  | 交货地点 | A.国内供货：用户指定地点 |  |
|  | 质保期（自验收合格之日起开始计算。） | A、由投标人提供（5）年或以上免费上门保修服务； |  |
|  | 履约保函 | 需要，履约保证金不超过合同金额的5%。 |  |
|  | 踏勘要求 | 投标（响应）前，供应商对设备安装现场进行自行踏勘 A. 不需要 B. 需要，采购用户联系方式（填写以下内容）： | 请供应商明确选择 |
|  | 现场陈述/演示 | 供应商在评审现场进行现场陈述及答辩//原型演示及答辩： A. 不需要 B. 需要，陈述/演示内容包括（勾选） □响应方案 □企业概况 □货物性能 □其他（请补充要求 ） | 请供应商明确选择 |
|  | 提交实物样品 | 投标（响应）当日，供应商提供实物样品： A. 不需要 B. 需要（须列明样品的评审标准，另附页） | 请供应商明确选择 |
|  | 其他要求 | 合同签订后供货前，提供制造商原厂售后服务承诺函。 |  |

七、供应商认为需要提交的建议（可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。）

供应商（加盖公章）：

2023 年 月 日