碳循环与新污染物协同分析治理平台采购需求

一、采购预算

采购预算：人民币5,036,000.00元

二、项目概况

佛山大学拟计划通过公开招标方式，确定符合要求的供应商，由其负责提供符合招标文件要求的设备仪器以满足佛山大学环境与化工学院科研工作的需要。本项目围绕碳循环与新污染物协同分析治理平台采购设备，如液相色谱-原子荧光联用仪、超高效液相色谱仪、三重四极杆液相色谱质谱联用仪、总有机碳分析仪、原位光热电催化红外光谱仪一批。

本次需求调查拟分包情况

	进口仪器设备购置清单

	序号
	设备名称
	金额（万元）
	拟定采购包

	2
	超高效液相色谱仪
	70
	2

	3
	三重四极杆液相色谱质谱联用仪
	227
	

	4
	总有机碳分析仪
	60
	

	5
	原位光热电催化红外光谱仪
	90
	3


三、设备采购清单及技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	详细技术参数

	2
	超高效液相色谱仪
	1
	1.操作环境
1.1工作电压：220V ±10%，单相

1.2工作温度：4-35℃

1.3相对湿度：小于80%

2.系统控制器
2.1可连接单元：溶剂输送单元：8个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个

2.2最多可连接单元：≥8，可扩展到12个

3.输液泵
3.1 泵类型：并联双柱塞（冲程体积10μL）

3.2 物理双泵头：降低故障率，便于维护

3.3▲流速范围：0.0001-10.0000mL/min或者更宽，0.0001mL/min步进，可在软件和泵操作面板上设置，需提供硬件照片或者软件截图作为证明文件，作为现场验收指标

3.4耐压：≥102 MPa

3.5▲流速精确度：≤0.062％RSD

3.6混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合

3.7浓度梯度范围：0~100%(0.1%步进)

3.8▲自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。

3.9智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。

4.脱气机
4.1流路数目：≥5路

4.2脱气流路体积：400µL/每流路

5.自动进样器
5.1线性：＞0.9999%

5.2▲耐压：≥102 MPa

5.3进样周期：≤6.7秒，进样速度：4秒

5.4▲样品数量：≥160位(2mL样品瓶)，样品数量扩展：最多可扩展至15000个样品

5.5▲交叉污染：＜0.0003%，控温范围：4-45 ℃或者更宽

5.6针外润洗和进样口冲洗：标配

5.7针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液

5.8▲针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液

5.9双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析

5.10支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等

5.11智能化样品冷却机制 ，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并防止冷凝的发生。

6.柱温箱
6.1▲温度控制类型：强制空气循环，控温更均匀温度

6.2▲温度控制范围：室温-10℃~95℃或者更宽。

6.3色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根、300mm×3根或更多；

6.4双重漏液传感器 ：含气体和液体双重传感器

7.二极管阵列检测器
7.1光源：氘灯和钨灯

7.2二极管数量：1024

7.3波长范围：190~750nm

7.4漂移：＜0.4×10-3AU/h

7.5噪音：＜4.5×10-6AU

7.6▲线性：＞2.4AU

7.7温度系数：＜0.3×10-3AU/℃

7.8标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa

7.9控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外)

7.10▲流通池温控：19~50℃、1℃步进，现场验收指标

7.11▲UV截止功能：内置UV截止滤光片(开/关可选)，现场验收指标

7.12实现共流出化合物的基线分离：可通过智能峰解卷积功能实现 

7.13智能动态范围扩展功能：可实现此功能

7.14流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告

8.荧光检测器
8.1光源：氙灯

8.2波长范围：200~600nm

8.3光谱带宽：20nm

8.4波长准确度：±2nm

8.5波长精度：±0.2nm

8.6▲水的拉曼峰＞S/N1200，暗背景下＞S/N8000

9.色谱工作站
可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能、以及自动IQ OQ功能。

10.▲配置
10.1输液泵四元低压系统1套、低压梯度阀比例阀1套、独立的五路脱气机1套、独立混合器 1套、独立的系统控制器1套；

10.2二极管阵列检测器1套、荧光检测器1套；

10.3可降温的自动进样器1套，电缆线1套；

10.4带制冷的柱温箱1套；

10.5原装色谱工作站1套；

10.6色谱柱5根、保护柱1套、接线盒1套、管路组件1套；

全自动净化系统1套；

	3
	三重四极杆液相色谱质谱联用仪
	1
	配置包含：

1、超高效液相系统一套：

1.1超高效液相（与质谱同品牌）：

包含独立液相输液泵2套、原厂三路在线脱气机1套、原厂制冷型自动进样器1套、原厂大型六柱制冷型柱温箱1套、原厂混合器1套、溶剂托盘支架1套、流动相瓶（1000ml/5个）1套、原厂网络化系统控制器1套、高压色谱柱备用接头6个、色谱柱备用连接配件（SUS管线、螺栓和密封圈）1套、C18色谱柱（3um, 2.1x150mm，PH1-10）1根、C18色谱柱（5um, 4.6x250mm，PH1-10）1根、原厂2毫升样品瓶100个（含盖垫）、液相废液桶（含带孔盖+过滤头）1套。

1.2质谱主机和软件：

包含三重四极杆质谱1套、原装质谱中英文双语工作站1套。

1.3质谱备用配件和消耗品：至少包含N2管路（5m）2根、气体管路接头1个、备用去溶剂DL组件1套、备用ESI喷雾管组件1套、机械泵油回收组件1套。

1.4质谱部件包1套。

包含：法兰（1.6FP/3个）1包、法兰（1.6F-T/5个）1包、脱溶剂单元1套、机械泵油4L装1瓶、peek接头（5个）1包、peek流动相管0.13内径（3m）1根、PTFE管排废管（1.6x0.5/1m)1根、peek接头（螺帽和接头5个）1包、喷雾针1根、调谐液管路过滤器1个、0.1内径不锈钢管（2米）1根、peek管切刀1个、过滤网1套、质谱维护手套1对、阻尼管1套)。

1.5质量分析器：

Q1：配置预四级杆1套、配置主四级杆1套、配置后四级杆1套。

Q3：四极杆设计：配置预四级杆1套、配置主四级杆1套。

1.6原厂质谱高压流路切换阀：1套。

二、性能参数：

2、技术要求：三重四极杆液质联用仪质谱部分技术规格

2.1质量范围：m/z 2-2000。

★2.2 扫描速度：≥30000Da/sec（步长0.1u，最大采集速度不低于300000 data/sec）。

MRM通道同时测试速度：≥555通道/sec。

一次进样可完成≥32768组MRM的同时分析而不损失灵敏度。

2.3 ESI离子源温度：≥650℃。ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度≥650°C，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。

2.4质量稳定性：至少达到0.05amu/24h，质量精度：优于0.1amu 。

2.5分辨率：可调，最高分辨可以达到0.4u（FWHM），

动态线性范围：≥5×107。

2.6最小延迟时间：≤1msec。MS到MS/MS切换时间：≤1msec。

★2.7电喷雾源(ESI)正负极转换时间：≤5msec。

灵敏度（ESI）指标：

ESI正离子模式：1pg利血平，MRM（609->195），S/N≥1,200,000：1；

ESI源正离子方式：利血平，MRM（609>195），仪器检出限IDL≤2 fg。

ESI负离子模式：1pg氯霉素，MRM（321->152），S/N≥1,200,000：1；

ESI源负离子方式：氯霉素，MRM（321>152），仪器检出限IDL≤2 fg。

离子源接口：具有真空锁定装置。离子导入系统：具备超惰性材质的加热毛细管结构，具备真空锁定系统，无需卸真空即可更换去溶剂管。一针进样同时分析多组分化合物时，可以针对不同化合物设置不同的ESI离子源接口电压，以保证同时高灵敏度检测各个化合物。无须分组检测，提高分析效率。

2.8重复性：氯霉素，≤0.01ppb，6次重复进样，20ul进样，CV≤2%。

2.9离子源流量范围：

ESI流量范围：0.001-2.000 ml/min（不分流的情况下可以达到）。APCI流量范围：0.001-2.000 ml/min（不分流的情况下可以达到）；

2.10溶剂耐受：适用于100％有机相到100％水相，能耐用一定浓度的缓冲液；

▲2.11碰撞室：采用氩气作为碰撞气。碰撞池须具备对离子进行线性加速的功能。

2.12传输部件：采用双四极杆结构。

▲2.13质量分析器和检测器：材质：金属钼制双曲面四极杆。

Q1和Q3为全金属钼双曲面四四极杆，可以清洗打磨。 

Q1：配置预四级杆1套、配置主四级杆1套、配置后四级杆1套。三套四级杆组合成后，带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。 Q3四极杆设计：配置预四级杆1套、配置主四级杆1套。Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能。

2.14易维护性：前端水平预四级杆有效保护主四极杆，避免污染主四极杆。维护主要在预四极杆部分，延长维护周期。

2.15检测器：带有转换打拿极的离轴式二次电子倍增器。检测系统：超快速脉冲记数检测器。

2.16真空系统：具备抽溶剂机械泵和涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统,由机械泵和三级差动涡轮分子泵（最大抽量510L/s）组成。无需水冷，具备自动断电保护功能。

2.17仪器分析模式（定性定量）：

2.17.1具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描。具备双重扫描MRM模式：在一针进样的同时完成MRM定量通道和全扫描的样品信息扫描模式。

2.17.2具备自动触发二级全扫描子离子确认功能：在检测MRM通道的同时可采集目标化合物的完整子离子全扫描信号，并可自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证。

2.18质谱工作站：具备中文质谱工作站：提供中文和英文质谱工作站，可以根据使用要求切换为中文版工作站和英文版工作站。可支持全中文样品名、文件名、性能参数和定性定量数据处理参数的设置。

2.18.1可以使用同一工作站控制所有液相色谱、气相色谱和三重四极杆液质联用质谱等系统，进行数据采集和分析处理。软件具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能。

2.18.2软件提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

2.19自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。

2.20自动MRM优化：不需要注射泵可MRM自动优化，高效便利。质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法。

3. 前端超高效液相技术规格：

3.1模块组合型超高效液相色谱仪。可以根据测试要求任意组合各个液相色谱仪单元搭建分析系统。超高效二元梯度输液泵高压分析系统：

3.1.1 至少配置原厂2套独立输液泵，可以拆分成两套液相独立运行和操作。每套输液泵均包含原厂独立内置液晶面板控制器1套。

★3.1.2超高效输液泵最大操作压力：≥104MPa。该超高压输液泵流速范围至少包含：0.0001～10.0000mL/min，≤0.0001mL/min步进调节。超高效液相系统内置液晶屏面板可以直接显示至少0.0001mL/min的最小步进流量。具备物理双泵头。该输液泵为并联双柱塞：使用冲程体积：≤10μL。

3.1.3流速精度：≤0.05 % RSD 

▲3.1.4混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合。超高压混合器可以内置原厂柱温箱内，实现混合器指定温度控温及恒温稳定。输液泵输液模式：可以支持恒定压力量输液和恒定流速输液模式。可以通过软件反控并自动切换。泵系统可以同时应对正相和反相流动相。无需更换任何组件或者零配件，可快速切换和应对正相和反相流动相的分析系统。

3.1.5混合器最大耐压:≥130MPa。输液泵适用pH范围：1–14。

3.1.6梯度准确度：≤+/- 0.5%，不随反压变化。

3.2原厂三个流路在线脱气机：

3.2.1脱气形式：膜式在线脱气

▲3.2.2同时脱气流路数量：≥3个流路，可同时为2个流动相流路和1路自动进样器进行脱气。最大操作流速：单个脱气流路最小实时在线脱气流量可达到：≤0.0001ml/min（液相内置液晶显示屏可以显示实时脱气最小流量）。

3.3制冷型液体自动进样器（含独立自动进样器内置液晶控制面板1套）：

3.3.1进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失）

▲3.3.2自动进样器最大操作压力：≥66MPa（660bar），处理的样品数目：≥115个(2.0ml/1.5 ml样品瓶)，≥185个（1 mL样品瓶）。具备多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、液体和空气三明治复合进样功能、自动衍生等。

★3.3.3自动进样器交叉污染：≤0.00025%（不清洗条件下）。交叉污染：≤0.00025%（标准没有清洗的情况下进行测试）。进样速度：≤10秒内完成10uL进样全周期。样品瓶温度控制范围至少可达到：4°C -40°C。

3.3.3进样量设定范围：0.1 uL ~ 50 uL,可以扩展至100uL。使用pH范围：pH1 ~ pH14。

3.3.4标配自动进样针外润洗和进样口冲洗。自动进样器pH值范围：1–14。

3.4 大型制冷型柱温箱（含原厂内置柱温箱液晶控制面板）：

3.4.1容量：可至少同时放置6根4.6x 300mm的色谱柱和切换阀等部件。

★3.4.2温度设定范围：4℃～85℃（步距为1℃）。控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式，非模块接触加热方式。

3.5原厂网络化系统控制器

3.5.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用;

▲3.5.2配有Web服务器远程操作和远程监控功能，可不使用专用软件和工作站直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统参数控制、系统运行状态监控、即时分析色谱图远程监看，装置的维护管理等。

4、原厂质谱高压切换阀：配置质谱超高压切换阀。与液相色谱仪匹配。可以实现液相与质谱流路之间的全自动切换。使用质谱软件可以实时在线反控并切换流路，分离后样品自动切换进入废液或切换至质谱检测器。或者选择分离后样品，实现质谱检测器和二极管阵列检测器的不同检测器检测的自动切换。

	4
	总有机碳分析仪
	1
	▲1. 测定方法：680℃铂金催化燃烧 NDIR（非色散红外检测）

2. 操作方式：计算机控制型

3. 测定项目：TC、IC、TOC（TC－IC），应用对象：水样、固体（选配）、气体（选配）

4. 主机性能：

▲4.1测定范围（mg/L）：TC：0－30000，IC：0－35000

▲4.2检测限: ≤4μg/L（TC）， ≤4μg/L（IC）

4.3 测定精度CV≤1.5%（重复精度）

4.4 测定时间 TC：约3分钟

             IC：约3分钟

4.5 进样方式：≥65位自动进样器（40mL样品瓶），实现全自动进样

4.6 进样量：10－2000μL

▲4.7 主机标准配备无机碳IC自动预去除功能，由主机即可自动完成

▲4.8 主机标准配置可实现内部注射器部件自动添加酸并吹扫进行IC去除

▲4.9 主机标配自动稀释功能，可自动对样品完成稀释2－50倍，在注射器内完成稀释。稀释倍数用户可根据需要随意设定。

▲4.10 主机标配空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，可自身通过多次循环蒸馏-冷凝方式制造超纯水；自动进行空白确认。

4.11 主机载气：使用高纯空气或高纯氧气作为载气，来自气瓶；载气流量:≥150 mL/min。IC预去除时，进行注射器内喷射，流量≥250mL/min

4.12 高盐样品燃烧管分析组件：使用耐高盐燃烧管和卤素脱除装置，实现海洋样品的直接上机测定。

4.13 高盐样品燃烧管单元消耗品:实现海水样品 1000 次分析。

5. 软件功能：

5.1 自动设定最佳测定条件：

5.1.1做标准曲线时，软件会根据浓度范围推荐适当进样体积。

5.1.2做未知样时，软件会根据所选标准曲线推荐适当进样体积。

▲5.2 自动选择最佳标准曲线：对一个样品测定，可选择最多三条标准曲线，软件将根据结果，自动选择最佳标准曲线。

5.3 未知样稀释倍数与进样体积自动调节：对于超过标准曲线量程范围的未知样，软件会自动变更测定条件并进行再次测定，使该样品测定浓度在所选标准曲线浓度范围之内。

5.4 自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定：对于同一样品重复测定中的异常值，软件会自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止。

5.5 可对应多种目的的校正系统：测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。

5.6 内置符合各国药典测定制药用水规定的实验条件：USP（美国药典）、EP（欧洲药典）、ChP（中国药典）。

6. 自动进样器：
样品瓶：可兼容9mL 样品瓶、24 mL 样品瓶、40 mL 样品瓶。

样品瓶架容量： 配置40 mL 样品瓶架，可实现至少65个40毫升以上样品瓶的自动进样分析

自动进样器具有样品预处理功能：

6.3.1 NPOC分析时可实现自动加酸和喷射

6.3.2 可以对进样针进行自动冲洗

7、总氮单元

7.1 测定原理：采用热分解/ NO检测（化学发光法）

7.2 测定范围：至少满足0 - 10000 mg/L或者更宽

▲7.3 检出限：≤5μg/L，重现性：≤3%

7.4 测定时间：≤ 4 分钟

7、数据处理和输出系统：工作站1套

▲8、仪器配置清单

（1）总有机碳分析仪主机

（2）主机备用备件和消耗品：包含载气导管：1根、CO2吸收器：2根、燃烧管：2根、TOC标准催化剂：2根、石英棉：1包、TOC高灵敏度催化剂：1包、卤素脱除器：2个、O型圈（黑色,  5个/包)：1包、O型圈（特氟龙 P10）：1包、O型圈（4DP20 ，5个/包)：1包、泵头(供IC试剂用)：1个、8通阀转子：1个、柱塞头：2个。

（3）自动进样器（兼容24毫升以上进样瓶）：1套

（4）自动进样器备用消耗品：包含40毫升样品瓶架：1组、40mL样品瓶(1000个，包含隔膜)：1包

（5）高盐样品燃烧管分析组件：1套

（6）高盐样品燃烧管单元消耗品：B型卤素脱除器（高盐样品分析用）：1个、高盐样品燃烧管（高盐样品专用）：2个、燃烧管：2个、TOC标准催化剂：5包、铂催化剂（大）：1包、陶瓷盘：1个、陶瓷纤维：1包、石英棉：1包、不锈钢网：10个、柱塞头5个、卤素脱除器5个

（7）总氮测量组件1套、气体连接头1个、臭氧处理催化剂2包、陶瓷纤维4包、O型圈4包、铂网3包、膜滤器2包

（8）工作站（国内供货）：1套、气体：2套。

	5
	原位光热电催化红外光谱仪
	1
	1.工作条件
1.1环境温度：15-35˚C

1.2相对湿度：≤65%

1.3工作电压：220V±10%，50Hz

2. 红外光谱仪主机

2.1红外主机：采用镀金光学系统，光学台可以同时安装多达7个检测器、3个分束器；可以同时安装中远红外光源、可见/近红外光源、拉曼光源和外光源4种光源。所有的检测器、分束器和光源都可以自动切换、自动准直，现场升级。

★2.2光谱分辨率：≤ 0.10 cm-1
▲2.3干涉仪：磁浮式干涉仪，平面镜电磁驱动，具有每秒不少于10万次连续动态调整功能，质保10年

2.4 光谱范围：7800-350 cm-1 ，可扩展至28,000-10 cm-1（包含近、中、远红外波段）

★2.5 信噪比：≥ 65000：1（峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描，DTGS检测器）

2.6 红外光源：高能量长寿命模式中远红外光源，氮化硅材质，更换无需打开光学台，质保10年

2.7 分束器：配置涂锗的溴化钾分束器（7800 cm-1 - 350 cm-1）

★2.8 检测器：同时配置DLaTGS检测器（12500 cm-1 - 350 cm-1）、高灵敏度MCT检测器(11,700-400 cm-1)，软件切换使用

2.9 激光器：配置632nmHe-Ne激光器用于仪器的校准，质保5年

2.10 光阑：计算机控制的不少于200档高精度连续可调光阑

2.11 波数精度：≤ 0.0008cm-1

▲2.12 ASTM线性度（ASTME1421方法）：小于0.07%（使用3 mil Polystyrene，4cm-1 分辨率）

▲2.13 快速扫描：不少于65张谱图/秒（@16 cm-1分辨率）

2.14 系统验证： NG-11玻璃片用于检测器线性测试，1.5mil厚的NIST可溯源PS薄膜，认证轮上必须标有序列号和数据失效日期

2.15 联用扩展功能：具备多联机功能，可以与气相色谱、红外显微镜、热分析、拉曼光谱模块、流变仪等联机；可选外接独立近红外模块和独立ATR模块，无需占用主样品仓

2.16干燥密封系统：光学台配置湿度指示，样品仓两侧配备防雾化镀层的红外透射密封窗片

2.17数据接口：USB2.0标准计算机与仪器通讯接口

3. 操作软件

3.1 软件必须完全与Windows 11 (64-bit)专业版兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。

▲3.2 高灵敏度谱图鉴别软件：内置高精度算法，具有高精度识别功能，无需模型可以鉴别药物的不同晶型、不同种类的天然产物、组分含量不同的药物等。

3.3 ATR高级校正功能：配置不同晶体和入射角度ATR附件的各种校正模型，可精确校正ATR检测对光谱的峰强、位移以及非极化的影响，使ATR谱图与透过谱图达到优于97%最佳匹配度。

▲3.4 混合物分析软件及红外谱图库：包括3万张以上正版高分辨率红外谱图库（包含高级材料分析红外标准数据库、高分子添加剂和增塑剂数据库、高分子和增塑剂ATR数据库、毒品数据库、综合法庭数据库、无机数据库、蒸汽相数据库等），用户也可自行添加谱库，自动实现混合物中各个组分的定性和半定量分析。

4. 配置清单：

4.1 傅里叶红外光谱主机，1套

4.2 智能型透射测样附件，1套

4.3 溴化钾镀锗中红外分束器，1个

4.4 DLaTGS检测器，1个

4.5 高灵敏度液氮制冷MCT检测器，1个

4.6 时间序列软件，1件

4.7 金刚石ATR附件：纯金刚石晶体，软件自动控制或一键式快速操作，1套

4.8 原位电化学红外附件，1套

4.9 原位漫反射附件：用于研究气固反应过程或光参与反应过程， 1套，温度范围：室温~900℃，压力范围：133KPa~1.5MPa，1套

4.10 固体制样工具包：包含12吨压片机、13mm不脱模压片模具、玛瑙研钵、样品勺、溴化钾碎晶、通用磁性样品架、红外烤灯，1套

4.11 工作站
5. 技术支持及售后服务

5.1 卖方需对仪器的维修、备件的供应、技术咨询等提供长期、可靠的服务，拥有完善的800免费服务热线。

★5.2 保修期：整机系统保修一年，包括部件和人工，自安装验收合格之日起计算，干涉仪和红外光源保修十年、激光器保修五年。

5.3 在仪器安装调试验收过程中，卖方安装工程师现场免费对用户操作人员进行基本培训，培训内容包括仪器结构介绍、操作软件使用、仪器操作使用、简单制样操作、智能附件及消耗品更换、日常保养及维护等。


四、项目完工期

	序号
	设备名称
	项目完工期

	2
	超高效液相色谱仪
	合同签订生效之日起 90 个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

	3
	三重四极杆液相色谱质谱联用仪
	合同签订生效之日起 180 个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

	4
	总有机碳分析仪
	合同签订生效之日起 90 个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

	5
	原位光热电催化红外光谱仪
	合同签订生效之日起 90 个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。


五、质量保证期
	序号
	设备名称
	质量保证期

	2
	超高效液相色谱仪
	自项目验收合格交付之日起 2 年。

	3
	三重四极杆液相色谱质谱联用仪
	自项目验收合格交付之日起 1 年。

	4
	总有机碳分析仪
	自项目验收合格交付之日起 2 年。

	5
	原位光热电催化红外光谱仪
	自项目验收合格交付之日起 2 年。


六、商务条款要求

（一）进口项目（采购包2（超高效液相色谱仪、三重四极杆液相色谱质谱联用仪、总有机碳分析仪）、采购包3（原位光热电催化红外光谱仪））

	标的提供的时间
	★自合同签订生效之日起_____个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

	标的提供的地点
	★采购人指定地点

	付款方式
	1期：支付比例 50 %，★付款方式：采购人在合同签订生效并收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50 %。
2期：支付比例_50_%，★付款方式：全部货物到货完成安装、调试并通过验收后，采购人在收到中标人开具的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%。

	验收要求
	1期：★验收要求：

1.验收人员：①采购人（申购单位非采购项目经办人）；②校内外专家或其委托的第三方机构；③中标供应商；④学校信息办（信息化建设项目，如需）等，具体参与人员以采购人最终确认为准。

2.验收费用：验收所需要的费用由采购人支付。
3.验收时间：采购人在收到中标人项目验收申请之日起7日内，按国家有关规定、规范、学校有关规定组织履约验收。

4.验收方式：采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
5.其他验收要求：①中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。②货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。所有随设备的附件必须齐全。③设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托有资质的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。

6.验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物来源国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.凡列入强制性产品认证目录内的产品在验收时中标人必须出具CCC认证证书复印件。

	履约保证金
	不收取

	其他
	（一）★报价要求：1.报价方式为本项目目的地的固定总价包干。2.投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、运输费、装卸费、保险费、安装费及安装设备所需的配件及一切相关费用、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、质保费）、各项税费（如有）及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。 3.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。4.投标报价不得高于本项目的采购项目预算金额，分项报价不得高于分项预算总价，否则视为无效报价，作无效投标处理。

（二）★付款方式补充：1.结算方式：转账结算（银行转账）。2.付款方：采购人；收款方：中标人。3.开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致【如采购进口免税产品，合同生效后，采购人向中标人支付合同预付款时（中标人收款时不需提供有效发票），整体项目安装调试完成并通过验收合格后，中标人按学校报账相关规定提供外贸合同、外贸发票、免表、报关单等资料后，采购人向中标人支付合同款项】。4.若非采购人原因（包括但不限于不可抗力）导致到账时间延迟，采购人不承担相应责任。5.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

（三）★质量保证期：1.质量保证期（简称“质保期”）为：自项目验收合格交付之日起____年。2.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。3.在质保期内提供整机硬件保修，原厂工程师上门服务。4.质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供。如因货物自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障设备的质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。5.任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。6.质保期内所产生的费用由中标人负责，质保期过后中标人仍然承担对相关设备的维护，但所产生费用由采购人承担。
（四）★物流服务：1.包装：中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准和行业要求。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。2.运输：中标人根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由中标人负责。3.装卸：各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。4.保管：货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
（五）★安装调试：1.以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，中标人将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。2.人员及工作要求：中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。3.安装工具：安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。4.调试：按国家相关验收规范进行。5.其他：设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。6.中标人需按照采购人设备布置及现场情况进行所供设备的放置、线路敷设、安装、调试及现场复原等。
（六）★培训：1.基本要求：中标人须根据采购人的要求，安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供全面的产品使用、维护的培训，培训次数以采购人确认为准。2.目的：确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。3.培训资料：中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。4.培训费用：所有与本项目有关的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。

（七）★售后服务：1.对采购人的服务通知，中标人必须在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若是在48小时内仍未能有效解决，中标人必须提供相同的型号设备进行替换，不得影响采购人的正常工作业务。如要更换故障零部件，须是同品牌、类型相一致或同类同档次的零部件，且须经采购人同意。

（八）★资料提交要求：1.中标人供货时应提供的资料内容：（1）制造的产品必须提供出厂合格证，并提供采购人名下终端客户保修注册资料。（2）关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（九）★知识产权及保密要求：1.知识产权：中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。2.保密要求：（1）项目实施服务过程中至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。（2）未经中标人事先书面同意，采购人不得将由中标人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
（十）★政策性要求：1.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。2.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
（十一）采购产品要求：1.本项目部分设备允许进口产品参与投标，投标人在投标时既可提供本国产品，也可提供进口产品。


- 2 -
- 2 -

