## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 切片厚度：1-60μm
2 | 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm
3 | 手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
4 | 有效水平进样限度 ≤ 24mm，可有效限制样本头伸出长度，避免因过度伸长导致样本颤动、跳片或切片颤纹。
5 | 垂直样品行程：≤70mm，满足使用需求同时避免机械部分切片时震颤
6 | 具有半圆的刀架导轨 ≥ 2根，非燕尾槽设计。
7 | 最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm
8 | 配重方式：不采用对人体有害的铅块配重方式
9 | 个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
10 | 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
11 | 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑
12 | 刀架带有红色护手，确保操作者安全
13 | 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长
14 | 可通过设备左侧粗修拨档控制粗修进样行程，两档可调，过程无需供电。（提供证明材料）
15 | 快速转换样本夹，可单手操作
16 | 刀架压刀板具有黑色钻石涂层设计，不沾蜡带，易清洁
17 | 设备顶部具备方便拆卸的原装储物盘，方便耗材放置及挪动。
18 | 可适配≥5种规格同品牌刀架。（提供证明材料）
19 | 无需供电即可完成切片操作，不会因为断电而影响使用。（提供证明材料）
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1 | 主机 1台
2 | 刀架底座 1块
3 | 刀架 1个
4 | 废物槽 1个
5 | 样品夹 1个
序号 | 其他要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 是否有专机专用耗材/试剂
1 | [6 empty] | 填写下表1-1 | 如有，填写下表1-2
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
表1-2专机专用耗材及试剂
序号 | 适配设备规格型号 | 耗材/试剂名称 | 注册证号码 | 生产厂家 | 计量单位 | 单价（元）
备注：供应商应同时提供专机专用耗材及试剂相关证件。