## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 一、摄像主机
2 | 具备 4K 图像处理性能，可处理 3D 和 2D 画面信号，能够输出≥3840×2160 和 ≥4096×2160 超高清像素影像。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
3 | 可兼容同品牌的医用内窥镜实现超高清画质下的 3D 图像和近红外荧光成像。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
4 | 防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。
5 | 具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。
6 | 支持≥10 种图像模式：白光、纯色荧光、黑白荧光、彩色荧光、白光-四分屏、纯色荧光-四分屏、黑白荧光-四分屏、彩色荧光-四分屏、纯色荧光-二分屏、黑白荧光-二分屏（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
7 | 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR、Ai去雾化优化等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
8 | 主机具备智能去雾化功能，提升烟雾下的图像画质。
9 | 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8 英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。
10 | 主机自带内置 USB3.0 刻录系统，支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。
11 | 具备不少于两个 USB 接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个 USB 设备进行存储。
12 | 录制 4K 和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps 码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps
13 | 具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置。
14 | 至少包括一路 12G-SDI 和两路 HDMI 接口，具备至少 3 路能够同时输出的 4K 超高清信号；具备至少 2 路高清信号输出。
15 | 主机具备计时器功能，可以通过计时器记录手术时长
16 | 具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。
17 | 具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。
18 | 信噪比标称值 48dB，峰值信噪比≥70dB。
19 | 主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示、同屏共录等功能。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
20 | 至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。
21 | 光谱染色效果可进行全屏和分屏两种方式进行展示
22 | 具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
23 | 具备跨设备联动功能，能够与监护仪联动，将监护仪中心静脉压 CVP 数值在腔镜屏幕中，让外科医生更全面掌握患者生命体征信息。
24 | 主机、光源核心部件使用寿命≥10 年（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
25 | 二、3D 电子镜
26 | 一体化电子镜，采用双路4K CMOS设计，支持 3840×2160 和 4096×2160像素超高清视频显示。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
27 | 防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。
28 | 具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。
29 | 电子镜前端镜头 + 握持手柄整体重量≤420g，轻便易操作。
30 | 具有≥3 个自定义按键，可设置≥20 种快捷功能，可实现白平衡、拍照、录像、一键切换 2D/3D 模式等功能。
31 | 直径 10mm，30/0 度视角可选，工作长度≥320mm。
32 | 视场角≥80 度，观察范围更大，更便于腹腔探查。
33 | 电子镜防水防尘等级 IPX7，整镜支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌方式。
34 | 支持 3D/2D 自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
35 | 免对焦设计，无需手动对焦，手术操控更便捷。
36 | 具有主动防雾功能，有效避免镜体起雾，手术进程更流畅。
37 | 电子镜景深范围 20-200mm。
38 | 视场中心角分辨力≥8.0C/(°)
39 | 三、冷光源
40 | 具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
41 | 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机产生相关提示，光源不出光。
42 | 摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起。当内窥镜从病人体内退出后，光源将自动变暗。
43 | 冷光源 300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。
44 | 白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。
45 | LED 灯泡工作寿命≥60000小时。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
46 | 光输出最大中心照度≥ 3000000Lux，确保照明充足。
47 | 光源亮度调节不少于 10 档。
48 | 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）
49 | 具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。
50 | 具有高温报警、灯泡寿命警示功能。
51 | 四、气腹机
52 | 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或者说明书证明）
53 | 具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡。
54 | 具有排烟功能，在负压吸力为 0.04-0.06MPa 的情况下，最大排烟流量≥8L/min。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求或厂家盖章版说明书证明）
55 | 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。
56 | 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。
57 | 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。
58 | 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。
59 | 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。
60 | 与摄像主机为同一品牌制造商，以确保成像链的匹配程度高（以产品注册证为准）
61 | 五、3D 32寸显示器
62 | 4K 医用 LCD 监视器，尺寸≥32 寸。
63 | 可通过前面板按钮直接切换 3D/2D 工作模式
64 | 支持4K 60Hz超高清显示。
65 | 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足 4K 图像显示。
66 | 具有 3G-SDI或 DVI 的全高清接口，可满足全高清图像显示。
67 | 最大背光亮度≥1750cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。
68 | 显示器对比度≥1000000。
69 | 具有≥178° 可视角度，满足手术室不同站位需求。
70 | 像素效率 99.99%
71 | 六、台车
72 | 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力。
73 | 具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。
74 | 台车可放置32寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1 | 4K荧光内窥镜摄像系统 1台
2 | 医用内窥镜冷光源 1台
3 | 4K3D电子镜 2根
4 | 台车 1台
5 | 3D32寸显示器 1台
6 | 导光束(中4.8X3m，国内) 2条
7 | 气腹机 1台
8 | 腹腔镜灭菌盒 2个
序号 | 其他要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6