采购需求具体建议函

各供应商：

请参考以下模板，将目前代理或者生产的产品，填入以下表格，并注意以下事项：

      - 结合对《基本要求》的理解，客观真实地将贵单位拟提供的产品的技术参数、配置数量和商务响应情况等填入（也就是可供采购人后期招标的技术参数，但不应将自身产品中有倾向性、排他性和限制性的技术参数填入其中）；

      - 对于《基本要求》中，不够详细、不够具体，不利于采购人后期招标采购的内容，供应商可以根据自身的项目经验，提供补充的建议和意见，以确保后期招标采购时，不会出现因采购需求不明确，而使得个别供应商“钻空子”；

3. 供应商认为需要标注“★”指标的参数，应从采购人角度出发，客观真实，不应将自身代理或者生产的产品中带有歧视性、排他性或者限制性，且对采购人后期使用没有多大意义指标，标注“★”。

4.供应商拟在后期参与投标时提供的产品，如果是符合国家节能要求和环境标志产品的相关要求。

5.所有内容，供应商均应当认真填写，未填写或未认真填写的单位，将不予参加后期的答疑会。

6.以下的格式供应商若有调整，应以方便采购人准确了解为前提。

7.以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章）

一、拟提供品牌的产品的行业、产业发展情况。

二、拟提供品牌的产品目前市场供给情况。

三、2020年至今同类项目历史成交信息（2份或以上即可，单个合同金额不限，填写以下表格，并递交合同复印件关键页）

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 采购人单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、本项目预算金额或最高限价合理设定值建议（应合理填写，以便于采购人决策）

预算金额（最高限价）建议值为人民币：              （万元）

五、设备清单模板

| 序号 | 设备及主要配件名称 | 指标重要性 | 技术指标 | 数量 | 制造商是否属于中小企业 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电诱发电位监测系统项目 |  | 1.设备名称：肌电诱发电位监测系统项目 | 1套 |  |  |
|  |  |  | 1.2设备用途：用于肌电图、神经电图和视听体感诱发电位检查； |  |  |  |
|  |  |  | 1.3通过CE、FDA 、ISO13485认证； |  |  |  |
|  |  |  | 1.4产品通过电磁兼容要求和试验标准YY0505/IEC60601-1； |  |  |  |
|  |  |  | 1.5国际知名品牌，在省内有10家以上用户 |  |  |  |
|  |  |  | 2. 主要技术要求： |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 电脑主机：台式电脑, Windows 7/10，酷睿i7处理器, 128G SSD+1TB硬盘,8G内存； |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 主机部分：主机内置监听扬声器和音量控制，独立专用控制键盘，具备听觉、视觉、电刺激接口，内置USB接口≥4，内置外触发、內触发接口数分别≥4，便于连接外源设备； |  |  |  |
|  |  |  | 2.3医用隔离电源一套； |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 推车一套； |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 激光打印机一台； |  |  |  |
|  |  |  | 3 放大器技术要求： |  |  |  |
|  |  | ▲ | 3.1放大器硬件通道≥12通道，放大器软件通道数≥4通道，放大器内置信号采集的标准5芯DIN插孔≥4；（拒绝外接） |  |  |  |
|  |  |  | 3.2具备国际10-20标准的电极输入，用户可自由定义输入通道；（图片证明） |  |  |  |
|  |  |  | 3.3高强度自锁雷莫接口确保信号传输稳定，支持热插拔，不更换放大器可升级到12通道； |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 采样率≥100kHz/通道； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 3.5所有通道噪声水平：≤0.4uV；（提供国药局检测报告证明） |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 灵敏度：0.05μV/div—10mV/div； |  |  |  |
|  |  |  | 3.7 所有通道输入阻抗>1000MW； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 3.8所有通道共模抑制比> 125dB；（提供国药局检测报告证明） |  |  |  |
|  |  |  | 3.9 平均器：1-10000平均数/通道； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 3.10内置电极线完好性快速测试模块（非阻抗测试功能），并有声音和屏幕显示；（提供图片证明） |  |  |  |
|  |  |  | 3.11内置温度传感器接口、延长头盒接口； |  |  |  |
|  |  |  | 3.12放大器内置电源开关,可独立控制放大器通电；（提供图片证明） |  |  |  |
|  |  |  | 4 电刺激器技术要求： |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 内置电刺激器1个，可升级到内置双电流刺激器； |  |  |  |
|  |  |  | 4.2刺激频率：0.1Hz～200Hz； |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 脉冲宽度：50-1000us，步长50us； |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 电流范围： 0-100mA,400V最大电压； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4.5陷波功能：50Hz、60Hz、开和关及自定义不同频率的陷波器，图片证明； |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 输出极性：单相或双相； |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 输出模式：单、对刺激，串刺激，双刺激，双串刺激，三重刺激； |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 多功能手柄刺激器一个； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4.9手柄刺激器内置强度控制、刺激触发、储存控制、极性切换，具有3个自定义功能按钮，手柄刺激器可实现遥控功能≥15种 |  |  |  |
|  |  |  | 4.10手柄刺激器内置标准1.5mmTP孔≥3个；不更换刺激头，只需调整金属探针即可实现成人&儿童不同刺激间距的调整，刺激头可实现连续角度调整≥135度；（附图片证明） |  |  |  |
|  |  |  | 5 听觉刺激器： |  |  |  |
|  |  |  | 5.1标准声学耳机一套； |  |  |  |
|  |  |  | 5.2刺激器输出单位：nHL、SPL； |  |  |  |
|  |  |  | 5.3刺激呈现：左耳，右耳或双耳； |  |  |  |
|  |  |  | 5.4刺激类型：喀喇音、爆发音、Pips； |  |  |  |
|  |  |  | 5.5喀喇音极性：疏波，密波，交替波； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 5.6刺激程度：0～141dB SPL；（提供国药局检测报告证明） |  |  |  |
|  |  |  | 5.7声学耳机采用高强度雷莫接口，支持热插拔 |  |  |  |
|  |  |  | 6 视频刺激器： |  |  |  |
|  |  |  | 6.1刺激模式：棋盘格，水平线，垂直线； |  |  |  |
|  |  |  | 6.2刺激输出：22寸视觉刺激器； |  |  |  |
|  |  |  | 6.3视野：全野，左半，右半，上半，下半，左上，左下，右上，右下野； |  |  |  |
|  |  |  | 6.4注视焦点：多种可选，可自定义图片； |  |  |  |
|  |  |  | 6.5棋盘格颜色：黑、灰以及其他科自定义颜色≥20种； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 6.6具备原厂视觉诱发电位屏幕校准器，可实现LED屏幕物理延迟校准，确保结果准确；（提供图片证明） |  |  |  |
|  |  |  | 7 软件功能： |  |  |  |
|  |  |  | 7.1三维解剖诊断图和云图分析: 三维彩色神经肌肉诊断解剖图，直观显示功能异常的肌肉或神经并用颜色进行标注；IPA云图分析可直观显示异常区域（肌源性或神经源性病变）； |  |  |  |
|  |  |  | 7.2听觉诱发电位：脑干诱发电位、耳蜗电图、40Hz、客观测听，前庭诱发肌源性电位，听阈测试功能等； |  |  |  |
|  |  |  | 7.3体感诱发电位：上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感、皮节体感诱发、阴部神经诱发等； |  |  |  |
|  |  |  | 7.4视觉诱发电位； |  |  |  |
|  |  |  | 7.5事件相关电位P300、运动诱发电位； |  |  |  |
|  |  |  | 7.6数据一键恢复：实时检查界面，不小心删掉的波形数据可以立刻一键找回； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7.7重复频率电刺激需能够完成刺激一根神经同时记录两块肌肉信息的操作,附图证明； |  |  |  |
|  |  |  | 7.8神经电图：运动神经传导速度 ，感觉神经传导速度，多模式神经电图测试，F波、H反射，瞬目反射，重复频率电刺激，冲撞实验，三重（冲）刺激，微移inching，植物神经电反应； |  |  |  |
|  |  |  | 7.9神经电图可以同屏显示运动传导速度、感觉传导速度、F波、H反射多种测试；（提供图片证明） |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7.10肌电图：常规和定量肌电图；常规肌电图界面可以查看电位发放率、发放曲线、稳定性，直方图、原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每个片段可连续记录≥10分钟；肌电图里面缓冲片段可以转换成WAV和AVI格式，便于演示交流；（提供图片证明） |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7.11内置音频均衡器能够定制EMG音频输出的频率，更精准诊断EMG；（提供图片证明） |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7.12具备进针质量和肌肉收缩强度提示功能； |  |  |  |
|  |  |  | 7.13全智能动运动单位电位高速提取，一次可提取＞20个不同的MUP；（提供图片证明） |  |  |  |
|  |  |  | 7.14内置肉毒素注射程序，全面展示肉毒素治疗信息（注射肌肉、相关神经，波形，注射药品、次数、剂量，历史信息），并可生成肉毒素治疗报告； |  |  |  |
|  |  |  | 7.15软件界面：具有便捷的应用与设置界面，放大器、刺激器、解剖等参数设置直观简洁分布在同一个界面上，系统参数、检测流程、报告模板等设置可进行一键备份/还原功能； |  |  |  |
|  |  |  | 7.16硬件诊断程序：内置定标信号，可检测放大器、控制键盘、听觉、视觉刺激器、手柄刺激器等各类部件，可完成放大器校准定标等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 7.17参照值：内置病人数据库及正常人参照值，自动判定正常异常 ； |  |  |  |
|  |  |  | 7.18左右侧对比：F波、H反射、诱发电位等项目左右侧对比，对比信息包含波形和数据； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7.19数据格式：所有检查的数据格式可转换国际通用ASCII码格式，方便科研和学术交流，可升级API开发接口，满足高端科研应用； |  |  |  |
|  |  |  | 7.20软件帮助功能：需配有具有临床指导价值的帮助功能，不仅指导解剖走形，刺激位置，还在同一页面显示放大器、刺激器参数设置信息等； |  |  |  |
|  |  |  | 7.21可定制数据窗：用户可定制数据窗，可编辑不同的公式对NCV，F波，H反射等数据的潜伏期、波幅、速度等做特殊用途的计算，如正中神经、尺神经的波幅对照； |  |  |  |
|  |  |  | 7.22原厂全中文软件系统及全中文报告系统，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告，报告结果可转入微软办公软件读取分析； |  |  |  |
|  |  |  | 7.23硬件诊断程序：内置定标信号，可检测放大器、控制键盘、听觉、视觉刺激器、手柄刺激器等各类部件，可完成放大器校准定标等功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 3配置要求： 序号; 配置规格; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 系统软件; 1套. 3; 隔离变压器; 1个. 4; 台式电脑; 1台. 5; 22寸液晶显示器; 1台. 6; 黑白激光打印机; 1台. 7; 推车; 1辆. 8; 4通道放大器; 1个. 9; 放大器电缆; 1条. 10; 放大器支臂; 1条. 11; 软件：肌电图; 1套. 12; 软件：神经电图; 1套. 13; 刺激器; 1套. 14; 软件：听觉诱发电位; 1套. 15; 软件：体感诱发电位; 1套. 16; 软件：视觉诱发电位; 1套. 17; 标准声学耳机; 1个. 18; 标准耗材; 1套. |  |  |  |

- 六、商务要求模板

| 序号 | 内容 | 详细要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 付款方式、时间、条件 | 国内供货 预付30%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票； |  |
|  | 交货时间 | 国内供货： 在合同签订后（ ）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； | 供应商明确具体时间 |
|  | 交货地点 | A.国内供货：用户指定地点 |  |
|  | 质保期（自验收合格之日起开始计算。） | A、由投标人提供（5）年或以上免费上门保修服务； |  |
|  | 履约保函 | 需要，履约保证金不超过合同金额的5%。 |  |
|  | 踏勘要求 | 投标（响应）前，供应商对设备安装现场进行自行踏勘 A. 不需要 B. 需要，采购用户联系方式（填写以下内容）： | 请供应商明确选择 |
|  | 现场陈述/演示 | 供应商在评审现场进行现场陈述及答辩//原型演示及答辩： A. 不需要 B. 需要，陈述/演示内容包括（勾选） □响应方案 □企业概况 □货物性能 □其他（请补充要求 ） | 请供应商明确选择 |
|  | 提交实物样品 | 投标（响应）当日，供应商提供实物样品： A. 不需要 B. 需要（须列明样品的评审标准，另附页） | 请供应商明确选择 |
|  | 其他要求 | 合同签订后供货前，提供制造商原厂售后服务承诺函。 |  |

七、供应商认为需要提交的建议（可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。）

供应商（加盖公章）：

2023 年 月 日