南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院肾病大楼大小鼠 IVC 系统项目（大小鼠IVC系统2） |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更改品牌型号。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 大小鼠IVC系统2 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 套 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
|  | 大小鼠IVC系统2 |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1 | 产品功能要求 | 笼盒、笼架与空气处理主机一起组成IVC(独立通气笼盒系统)，适用于SPF级、免疫缺陷性小鼠的饲养、繁殖，或者感染性小鼠的生物限制饲养以有效保证操作人员、动物及环境的安全。 |  |  |
| 2 | 独立通气主机 |  |  |  |
| 2.1 | 主要材质 | 材质为不锈钢和ABS，其中不锈钢经切割、数控折弯、焊接成型、打磨、喷砂亚光等工艺精制而成，外观应光滑平整，不留有凹凸不平的勾缝，手触摸处无锐边毛刺，无沟槽、无清洁死角，设计高度等符合人体工程学。前部面板主要材质为ABS，防撞防化学侵蚀的强度塑料，以降低机身重量并提高耐腐蚀性。需出示彩页照片或扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |
| 2.2 | 主机尺寸及重量 | ≤470×660×1930mm宽*深*高（mm），且重量≤85KG。 |  |  |
| 2.3 | 主机脚轮 | 强化的工程塑料材质，坚固耐用，操作方便灵活。 |  |  |
| 2.4 | 主机监控系统 | 采用数控微处理器控制，可自动提供恒定的气流速率和过滤器负荷补给；主机配远程数据传输接口以达到对主机进行远程监控的目的。 |  |  |
| 2.5 | 主机界面系统 | 空气处理主机的人机界面为按键操作，操作方便系统稳定，采用用户友好型中文化显示，能在线显示送排风换气量、笼具的内外压差和笼具内的温湿度；在线监测笼内压力；换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警（报警范围上下限可设定），高效过滤器更换报警等；预留数据接口，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理。配置报警模块，远程报警信息通知。供货方必须向用户免费提供MODBUS通讯协议。 |  |  |
| 2.6 | 笼内噪音 | 主机正常工作时笼内声音环境应符合大小鼠实验条件。在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围）噪音≤50db（提供相关测试报告扫描件并加盖投标人公章）。 |  |  |
| 2.7 | 主机测试 | 主机内高效过滤器安装完成后进行整机DOP（高效过滤器泄露率）测试，随机器附带有整机DOP（高效过滤器泄露率）测试文件（提供相关测试报告扫描件并加盖投标人公章）。 |  |  |
| 2.8 | 主机配置要求 | 主机支持正压和负压两种模式，经空气处理主机的人机界面可自主设定笼盒内压力数值，保障笼盒内相对梯度压差(Pa)在-40～+40范围间可调。 |  |  |
| 2.9 | 换气次数及压差 | 0-99次可调，设置为75次/小时的情况下，正负压模式下，各笼盒内气压值稳定，换气次数均一，误差在20%以内（提供正负压模式下的相关测试报告扫描件并加盖投标人公章）。 |  |  |
| 2.10 | 空气过滤器 | 进风和出风均经过H14 级HEPA滤膜过滤，过滤效率≥99.995%，优于国标要求，同时保证了排风管道的清洁。空气处理主机可升级基于PCR的微生物环境侦测采样系统。 |  |  |
| 2.11 | 独立主机 | 对笼架在供气和排气时无振动传输。一台主机最多可连接≥4个单面架或≥2个双面架。 |  |  |
| 2.12 | 初效过滤器维护 | 无需工具便可更换，方便操作维护。 |  |  |
| 2.13 | 风机 | 风机24～27V低压直流无刷电机，进排气各一台风机。无需变频器，可以使系统故障率大大降低；同时直流风机由控制板直接驱动换向，降低系统能耗。 |  |  |
| 2.14 | 主机与笼架间的空气循环管路 | 空气循环风口位于主机两侧，送风口位于主机上方，回风口位于主机下方，风口与笼架连接管之间均由塑料快接固定；主机从房间内采气，采气端设置在主机背后，采气端外侧需有金属材质的防护窗保护，采气端内侧的初效过滤网。 |  |  |
| 2.15 | 功率 | 运行电压100-280V；当通气主机向供4个单面架供气，正常运作功率≤125W。主机配备UPS电源。 |  |  |
| 2.16 | 升级功能 | 可在不改动设备主体、通气管路的基础上升级加装在线污染源采样，对整体笼盒笼架内污染源实时采样的功能，提供权威实验室针对MNV（鼠诺如病毒）捕捉效果为期3个月以上的实测报告。 |  |  |
| 3 | 独立通气笼架 |  |  |  |
| 3.1 | 尺寸及规格 | 小鼠单面架，笼位数：≥80笼位，笼架尺寸（长*宽*高）≤1790*500*1950mm（含顶部送气管），采用≥10层设计，笼架侧边纵向与横向分别激光印刷代表层数和笼位的字符，方便对笼位精确定位。大鼠单面架，笼位数35笼位：≤1850*505*1980mm（含顶部送气管）。 |  |  |
| 3.2 | 材质 | 笼架为AISI 304不锈钢结构（提供AISI304不锈钢采购合同并加盖投标人公章），外表面经磨砂电镀处理，不反光，手指触碰不留指纹，整个笼架需外形美观，牢固稳定，移动方便。可高压灭菌，易清洗，可拆卸，无需工具即可拆卸清洗。 |  |  |
| 3.3 | 正确定位指示标 | 笼架每个笼盒的塑料导轨存在笼盒入位指示标，笼盒从笼架取出和入位时无须手动开关卡位操作，当笼盒推入位置后，指示标消失代表笼盒被正确安置。笼盒已正确入位和笼盒取出时及空位时的标识可以自动显示，且无须手动装置操作。防止动物因笼盒不正确入位而造成窒息死亡，同时减少操作时间及操作步骤，便于操作人员进行日常笼盒检查。 |  |  |
| 3.4 | 笼架移动与固定 | 4轮结构便于移动，带2个刹车脚轮，四个万向轮可高温高压灭菌。 |  |  |
| 3.5 | 笼架管道设计 | 笼架进排气管道为竖直设计（不接受水平横向设计的进排气管），笼架主排气管在笼架底部（不接受在笼架顶部），排气嘴处废气带出的粉尘及落灰在重力作用下，配合竖直管路设计，会自动堆积于底部排气管，便于收集的同时更利于日常的清理维护。 |  |  |
| 3.6 | 笼架送风管道设计 | 笼架送风气管和排风气管采用AISI304圆形不锈钢气管，气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷，方便清洗、消毒。 |  |  |
| 4 | 笼盒 |  |  |  |
| 4.1 | 笼盒尺寸规格 | 小鼠笼盒底面积≥500cm²，笼盒内部高度≥13cm；符合《实验动物 环境及设施》（GB 14925-2010）国标要求, 可饲养≥5只实验小鼠。大鼠笼盒尺寸规格：底面积≥904cm² 大鼠笼盒规格≥390*345*227mm（带水瓶） |  |  |
| 4.2 | 笼盒材质 | 要求采用PSU材料，可反复高温高压消毒灭菌；不应使用假材料、回收材料或者再生材料（提供PSU原材料来源证明并加盖投标人公章）。质保期内应无变形。 |  |  |
| 4.3 | 笼盒进排气阀门 | 进气当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，以避免交叉污染。 |  |  |
| 4.4 | 笼间供气均一性 | 笼盒换气次数≥70次，各笼盒间换气次数均一，误差≤20％ |  |  |
| 4.5 | 笼盒送风方式 | 笼盒采用进排气嘴送风，且进排气嘴位于的笼盒顶部笼盖上，笼盒内部的气流速度≤0.2m/s，笼盒内风速测试点位不得少于27个，且各点位风速均≤0.1m/s；动物生存高度整体风速≤0.1m/s，该高度风速测试点位不得少于9个，避免动物直接被送风直吹，造成热量流失及应激反应。（提供笼盒内及动物生存高度风速相关测试报告扫描件并加盖投标人公章） |  |  |
| 4.6 | 断电保护功能 | 笼盖配置防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，断电后小鼠可继续生存≥72小时；必须提供72小时小鼠笼盒内静态微环境相关测试报告，测试数据需包含小鼠笼盒内：氧浓度、二氧化碳浓度、相对湿度、代谢量等测试内容，相关分析数据需具有统计学意义（提供相关测试报告扫描件并加盖投标人公章）。 |  |  |
| 4.7 | 笼盖上生命窗 | 笼盒带有生命窗，生命窗为方形嵌盖设计，生命窗面积超过230cm²，并在该状态下保证笼盒内正负压可调，平均调节范围正压状态≥10Pa，负压状态≤-10Pa，可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息，确保其密封性防止交叉感染。 |  |  |
| 4.8 | 笼盖上生命窗微生物滤膜 | 过滤膜不用拆卸可直接经水洗和121或134摄氏度高温高压灭菌；滤膜孔径≤0.3µm，需在第三方实验室测试确保病毒过滤有效性VFE≥ 99.9999%，细菌过滤有效性BFE≥99.99999%。（需提供第三方实验室针对病毒及细菌过滤有效性的测试报告扫描件并加盖投标人公章）。 |  |  |
| 4.9 | 笼盒密封圈 | 笼底开口处外延周边带硅胶密封圈，结合笼盖的重力作用下，能更好的密封笼盒，同时硅胶垫圈采用内嵌式设计，能最大限度的保护密封垫圈，在反复高压后仍能经久耐用。 |  |  |
| 4.10 | 笼盒卡扣及开口 | 笼盖上为无卡扣无搭扣设计，在无卡扣情况下笼盖笼底能达到很好密封，有效降低实验人员工作强度，同时减少扣合过程中的噪音，避免对小鼠造成应激反应，确保实验的准确性。提高资源的使用率，杜绝因为配件损坏而需整体报废的设计缺陷，使用轻巧方便且经久，手持笼盖时笼底不脱落。笼盖顶部采用卡口设计，笼盖打开后，可以轻松将笼盖卡在笼盒后部，降低了占地面积的同时，拿取动物更加容易。 |  |  |
| 4.11 | 食槽设计 | 食槽体积≥0.55L，确保5只小鼠约12天的的健康摄食量。食槽采用特殊工程塑料材质，轻便耐用的同时，材质需经过认证的食品级塑料，确保动物安全性（需提供食品级塑料认证文件扫描件并加盖投标人公章）的同时，日常操作更将便利。采用食槽提升式设计，确保更好的观察视野，同时食槽采用网栅设计，方便动物进食； |  |  |
| 4.12 | 外置式饮水瓶 | 饮水瓶容量≥250ml，带液位刻度，材质均采用全新原厂PSU或PPSU材料一次成型，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为AISI316不锈钢材质，水瓶嘴设计需无焊接，无漏水的同时有效防止水垢及细菌的滋生，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，防止对实验动物造成伤害。 |  |  |
| 4.13 | 水瓶导入及密封设计 | 水瓶采用边置式设计，笼盖上水瓶置放槽为自动定心导入式设计，且盒盖上水瓶插入口的阀门均为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。水瓶槽导入式设计满水后自动到位。且笼盖上水瓶凹槽处，有效减少水瓶和笼盒之前的磨损，确保水瓶的清晰可视。 |  |  |
| 4.14 | 笼盒归位自锁 | 笼盒侧边带自动落锁功能，当笼盒置于笼架后自动锁住，保证在操作其它笼盒同时不会造成笼架上笼盒移位，保证整个IVC系统的每个笼盒处于正常运转状态，确保实验结果的准确性。 |  |  |
| 5 | 产品认证 | 应通过依据国内针对IVC相应标准或TIZ BIFO指南中针对整个IVC系统（通气主机+笼架+笼盒）的压力，压差分布，换气次数，气流速度等相关规定的认证，设备应合法带有相应认证标识，提供附带正负压情况下，IVC系统笼盒内压力、压差分布、换气次数、气流速度的测试文件，和权威第三方机构的测试证书并加盖投标人公章。不认可对通气主机内风机、电机等部件的第三方出具的功能性或安全性测试报告。 |  |  |
| 6 | 产品升级 | 具备后期数字化监测管理系统升级能力，系统具备可以后期升级购买加装针对每个笼盒内环境监测的能力（漏水，湿度，饮水，食物，动物行为的监测系统）。可在不改动设备主体、通气管路的基础上，通过场景升级，满足特殊光照节律研究以及神经发育等相关研究的需求。 |  |  |
| 7 | 与自动饮水系统对接 |  |  |  |
| 7.1 |  | 配合自动饮水公司设计用于固定饮水支管的支撑件，并在自己生产单位现场将支撑件预先焊接或固定在笼架上。 |  |  |
| 7.2 |  | 根据图纸，对每个笼盒后侧实施打孔并用不锈钢包圈和弹簧密封盖片安装在孔洞上。 |  |  |
| 7.3 |  | 提供笼盒后侧孔位的硅橡胶密封圈。 |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求（单台） |  |  |  |
| 1 | 通气主机 40台 |  |  |  |
| 2 | 小鼠80笼位单面架 68个 |  |  |  |
| 3 | 小鼠笼盒 8160套 |  |  |  |
| 4 | 小鼠备用底盒 2720个 |  |  |  |
| 5 | 大鼠35笼位单面架 4个 |  |  |  |
| 6 | 大鼠笼盒 210个 |  |  |  |
| 7 | 大鼠备用底盒 70个 |  |  |  |
| 8 | 连接管套件 144个 |  |  |  |
| 9 | 减震垫 144个 |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 1 | 交货期90天 |  |  |  |
| 2 | 保修期限≥5年 |  |  |  |
| 3 | 允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- （三）付费损耗件清单

| 序号 | 保修期外付费易损件清单 | 使用次数/期限 | 建议保修期 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 每次/6个月 | 3个月 |  |
| 2 | 高效过滤器 | 每次/2年 | 6个月 |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业调研函

中小企业调研函（供应商填写）

参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，我司参加南方医科大学南方医院肾病大楼大小鼠 IVC 系统项目（大小鼠IVC系统2）调研。相关企业的具体情况如下：

- 1.大小鼠IVC系统2的制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 2.大小鼠IVC系统2的供应商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件