南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院数字减影血管造影系统（DSA）采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 数字减影血管造影系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 2 | 无创冠脉功能学评估设备(QFR) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 3 | 冠脉血管腔内影像学评估设备 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 4 | 电生理刺激仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 5 | 多道电生理记录仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 6 | 心脏脉冲电场消融系统） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 7 | 肾动脉射频消融仪1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 8 | 肾动脉射频消融仪2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 9 | 血管内冲击波治疗设备 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 套 |  |
| 10 | 旋磨介入治疗设备 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 11 | 生理参数传输管理软件（心电检测模块） |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 套 |  |
| 12 | 心脏泵血功能检测系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 13 | 瓣膜手术专用防辐射铅板 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 14 | 高压注射器（分体式，操作室和手术室均可操作） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |
| 15 | 双向对讲系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 16 | 吊塔 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 17 | 悬吊式射线防护屏 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 个 |  |
| 18 | 床旁射线防护帘 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 个 |  |
| 19 | 存放设备配件、工具铁皮柜（根据场地合理配置） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 个 |  |
| 20 | DSA设备维修工具（配工具箱） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 21 | 控制台操作桌 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 个 |  |
| 22 | 操作椅 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 个 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字减影血管造影系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机架类型 | 悬吊式 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 阳极最大散热功率 | ≥6600W |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 球管焦点 | ≥3个 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 机架在导管床正头侧位时左前斜位（LAO）的角度数 | ≥ 120° |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 机架在导管床正头侧位时右前斜位（RAO）的角度数 | ≥ 180° |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 最短曝光时间 | ≤1ms |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 床的最大病人承重 | ≥250KG + 50KG（CPR） |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 床的最大物理承重 | ≥340KG |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 床面的垂直升降范围 | ≥30cm |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 最小视野 | ≤11 ×11cm,最小视野对角线≤15.5cm |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 数字脉冲透视选择 | ≥6档 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 检查床旁液晶触摸控制屏 | 具备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 液晶触摸控制屏上操作 | 至少可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 高压发生器功率 | ≥100KW |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 最大管电流支持 | ≥1000mA |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 平板探测器像素尺寸 | ≥154μm，≤200μm |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 球管阳极连续高速旋转 | 转速≥9600转/分，包括透视及采集 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 球管阳极热容量 | ≥3.3MHU |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | C臂旋转速度（非旋转采集） | ≥25度/秒 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 床面的横向运动 | ≥17cm |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 数字化平板探测器技术 | 采用碘化铯非晶硅技术 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 平板探测器分辨率 | ≥3.25LP/mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | 平板探测器有效尺寸 | ≥29cm×38cm |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | 高级应用 | 至少具备冠脉分析、支架精显功能 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | 医用显示屏 | 可以同时显示心电监护、电生理等配套设备信号 |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | C臂、检查床控制系统 | 手术室、控制室各1个 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | 曝光脚闸 | 手术室、控制室各1个 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 无创冠脉功能学评估设备(QFR) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | 无创冠脉功能评估技术 | 获得国际或者国内指南推荐 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | 无创冠脉功能评估设备 | 具备国家药品监督管理局NMPA批准的三类医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3 | 冠脉造影管腔全自动分割模块 | 对靶血管造影行自动血管分割、重建与定量；具备冠状动脉造影图像主支与边支管腔自动识别与分割功能，自动勾画主支与边支冠状动脉血管管腔轮廓，实现冠状动脉树重建，可手动修正边界 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 全自动冠脉血流速度定量分析模块 | 定量血流分数或血流储备分数分析测定过程中无需使用任何耗材，可无需测量或手动输入血压、动脉压、血管内压力或主动脉压等参数（需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 2D冠脉结构自动定量分析模块（QCA） | 对病变长度重建精度±0.5mm；最小管腔直径重建精度±0.2mm；参考管腔直径重建精度±0.2mm，血管直径、面积狭窄率的重建精度≤±2% （需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 2D冠脉主支QFR分析模块 | 具备主支评估冠状动脉解剖学的能力，自动测量病变弯曲角度（包括平均弯曲角度和最大弯曲角度）、参考管腔体积、斑块体积、病变体积、病变长度、直径狭窄率、面积狭窄率、病变近端/远端参考直径、最小管腔直径与面积、参考管腔直径与面积。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 2D虚拟支架分析模块 | 支持在二维造影图显示虚拟支架（可灵活调整支架位置，优化手术策略）（需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 2D QFR自动压力梯度分析模块 | 具备通过一个体位和两个体位X光冠脉造影图像自动定量计算患者个体化血流速度（需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 2D分叉病变QFR分析模块 | 可在同一界面显示/修改/删除/增加边支血管，支持一个体位X光冠脉造影图像即可对目标冠状动脉的主支和多个分支血管同步进行定量血流分数或血流储备分数的计算（需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 3D冠脉结构自动定量分析模块（3D QCA） | 具备血管3D重建功能，支持目标血管三维重建的两个体位造影图像的最小体位差≤15°；支持多个分支血管的三维重建，具备模拟边支术后功能学恢复程度的能力，支持对血管精度进行导管定标。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 3D冠脉主支QFR分析模块 | 具备通过两个体位X光冠脉造影图像分析，可计算并浏览目标冠状动脉全血管定量血流分数回撤曲线，并查看血管任意位置的索引定量血流分数值，并显示在结构化报告中，供术者分析导致压力下降最大的病变；可将血管定量血流分数或血流储备分数结果进行色彩化处理，更直观显著不同部位冠脉功能学的变化，帮助用户快速解读分析结果 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 3D虚拟支架分析模块 | 可以通过一个体位和两个体位X光冠脉造影图像分析所得病变直径/长度、参考管腔直径/长度、子病变定量血流分数等分析结果辅助术者判断每个病变导致功能学变化，为介入治疗的支架数量和尺寸选择提供参考依据（需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 3D虚拟支架显示与渲染模块 | 支持在二维造影图和三维重建图中显示虚拟支架（可灵活调整支架位置，优化手术策略）（需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 3D QFR自动压力梯度分析模块 | 具备通过一个体位和两个体位X光冠脉造影图像自动定量计算患者个体化血流速度（需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 基于造影的微循环阻力指数分析模块 | 具备通过一个体位和两个体位X光冠脉造影图像自动定量计算患者静息态、模拟充血态、充血态态微循环阻力指数（需提供相关界面截图） |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 自动最佳造影投照体位推荐技术模块 | ≥3个体位（需提供经国家药品监督管理部门注册的证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 自动分析报告系统和打印模块 | 可生成格式化可视化测量报告，可快捷删除或增加项目， |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 21.3英寸医学显示器 | 尺寸≥21英寸，分辨率≥1600×1200，刷新率≥60Hz，最大亮度＞600cd/m²，最小亮度＜300cd/m²，显示器视角≥170°； |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 硬件系统要求 | 可以从DSA系统、PACS系统中导入，也可通过CD、DVD或移动硬盘导入；配备医用图像显示器≥2台，供术者和技师多角度同时查看分析结果，医用显示器需具备：配备影像数据存储内置硬盘，容量≥1T；中央处理器主频≥3.4GHz；系统内存≥32GB；配备DVD刻录光驱，可导入患者影像数据；具备RTX4000及以上处理性能的GPU显卡，显卡内存≥8G，可兼容人工智能软件的运行（需提供相关证明材料）；具备DICOM 3.0数据传输功能，具备USB接口、千兆以太网接口、HDMI接口等； |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 推车 | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冠脉血管腔内影像学评估设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 光学控制器（DOC） | 扫描激光源光功率≤20.0 mW @ 1305 nm ±55 nm，可见激光功率 ≤0.35 mW @ 670 nm ±30 nm |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 驱动马达 | 不同回撤长度、速度，最大长度≥75mm，最大回撤速度≥35mm/S；回撤方式包括自动、手动方式 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 人工智能自动识别 | 可自动识别钙化斑块，包括：总角度、最大厚度及位点，自动识别血管中大于 180°的外弹力膜 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 分辨率 | 分辨率要求 10-20 μm，直径测量精度7% ±0.1 毫米，面积测量精度10% ±0.1平方毫米，轴向分辨率 ≤20 微米（组织中） |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 血流功能学检测功能 | 同时具有 OCT 和 FFR/RFR 检测功能；可配备无线压力导丝，实现冠脉远端压力的实际测量；可测量远端冠状动脉压力 Pd 与主动脉压 Pa，并与主机进行无线传输； |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 扫描速率 | ≥80 千赫 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 帧速率 | ≥180帧 / 秒 (Hz) |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 电脑主机 | 配套 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 成像引擎 | 配套 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 多功能介入超声诊断平台 | 支持≥40MHz机械旋转式超声导管技术 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 显示器 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 床旁控制器 | 配套 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 推车、鼠标、电源线 | 配套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电生理刺激仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | 刺激控制器：安装在SGU中的嵌入式微型控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | 用户界面：PC Windows图形界面 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | 15’高清触摸监视器，101键盘 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | 操作软件：定制RTOS/Datalight ROM-DOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 刺激发生器装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | 备用电源：12V 2.1Ah密封铅酸电池 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | 应急电源：使用寿命≥10年 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | 工作时间：使用备用电池可工作至少两小时 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 起搏通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | 隔离通道≥3个：1.心房；2.心室；3.应急固定起搏 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 计算机控制刺激脉冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | 电流：0.1至25mA |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | 电流级：0.1mA |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | 脉冲持续时间：0.5ms，1-10ms（0.5ms增加/递减级） |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 刺激间期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  | 范围：180-9990ms(起搏)；30-9990ms(短阵快速起搏) |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  | 额外刺激:最大为6，S2-S7，独立；偶联间隔：30-9990ms |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 备用手动控制刺激 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | 脉冲电流：0.1-25mA |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 |  | 脉冲持续时间：2ms，定值 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | 具有起搏保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | 具有多个预编程方案 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多道电生理记录仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 设备用途 | 用于开展冠脉手术的有创血压监测、心脏电生理手术的诊断和治疗。检查，记录心内电图，标测心电图以诊断心律失常，对窦房结，房室结进行功能评价，预激综合征旁路定位，记录肺静脉电位，以及用于心内科电生理相关的学术、临床研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 心腔内电极导管输入通道：腔内通道≥60 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 单双极信号均可采集，术中和术后单极、双极信号可全通道随时切换 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | A/D转换率≥16Bit |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 具有双压力曲线及DP/DT值显示等血液动力学监测 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | 具有量化的形态学模板分析，比较功能 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | 激动标测功能：可以动态触发任意导联并与其他导联进行自动化的顺序比较 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Windows操作系统，Microsoft Office软件 |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | 心电信号数据全程存储，可分屏显示（实时屏+回顾屏） |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  | 心电信号分页显示，可随时更改各通道颜色、增益、位置等参数 |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  | 监测功能：双心率值显示（心房率及心室率） |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  | QRS及T波减影技术，实时揭示P on T中P波形态 |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 |  | 事件索引窗口：事件索引窗口：时间，刺激部位，刺激类型，刺激间期，事件标注等，方便查找 |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 |  | 回顾屏可实时记录药物灌注 |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 |  | 实时屏上可同时将80通道以上波形显示在一个页面上 |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 |  | 独立的刺激通道≥4通道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 |  | 任何时间均可打印出任意一点的12导心电图 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 心脏脉冲电场消融系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 脉冲消融系统输出电压档位有多种选择 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 脉冲输出电压准确性：当与70 欧姆固定无感功率电阻连接时，整个消融过程中正负两极间的平均输出脉冲电压应为电压设置的±5%以内 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 消融系统输出的消融脉冲宽度偏离值≤200ns |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | 具备两种消融模式：同步和异步 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 具备脉冲消融保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | 急停按钮：当消融仪需要紧急停止输出时，按下消融仪外壳顶部的红色机械急停按钮后，消融仪应能停止输出 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | 预放电功能，在放电前自动检测输出通路是否有电流过载等异常情况，若没有异常情况，则正常放电；若有异常情况，则停止放电并报错 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | 输出电流限制：消融仪内置有电流监测功能，当发生电流超过预设阈值时，消融仪可以识别并终止能量输出 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | 在首次通电时会进行全面的开机自检，每次消融前有内部监测和自检 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  | 独立外置信号记录模块设计，能有效减少消融仪在放电过程中对导管室其他设备的电压脉冲影响 |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | 统能够连接≥12针数的信号连接电缆，输出≥10导心脏电信号 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  | 三维标测模块的系统平台采用通用的Windows平台，操作简便，界面友好，软件系统具备良好的拓展和兼容性。不低于24英寸的液晶显示器四台（二台实时屏，二台回顾屏），分辨率不低于1280*1024。工作站CPU 8核, 内存128GB，硬盘空间大于3TB |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 |  | 三维标测软件组成：包括激动图、解剖图、电压图、网图、等时图、阻抗图软件、高精密度标测模块、压力监测模块、消融点数据实时标记模块、室速自动起搏标测模块、距离/面积测量工具、呼吸门控模块、CT图像集成模块、超声集成模块 |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  | 可同时采集八种心电信息：空间解剖，激动顺序，电传导，单极电压，等时图，双极电压，阻抗，网图； |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 |  | 采用磁场和电场混合定位原理，磁场定位精度≤1 mm，定位精度高，抗干扰能力强，多导管可视化，无扭曲变形。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 |  | 具有面积及距离测量工具，能够精确测量消融面积、疤痕组织面积、肺静脉开口直径、瓣环直径等实用信息 |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 |  | 消融点数据实时标记功能，用户能通过自定义消融点的各种参数，客观判断消融效果，提示消融空隙 |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 |  | 回溯采点记录功能，能全程记录手术全程，时长尽量长，可以随时回顾该手术任何时间点的标测过程，并回溯采集当时的导管位置和电信号等信息，提供完整记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 |  | 具有智能高精密度标测功能，能智能化自动选取符合条件的标测点并自行校准，大大提高高精密度标测的精确度，缩短标测时间，优化手术流程 |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 |  | 具有量化消融模块，传统消融能源时能够用数据衡量手术过程中的损伤深度和消融进程并提供量化指标，保证消融效果更佳量化可控 |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 |  | 可使用不低于5个心内双极通道和体表ECG通道作为参考以定义基准时间 |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 |  | 具有电位激动动画演示功能，可同时动态显示速度矢量、显示传导方向以及在整个心腔中的方向和相对传导速度 |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 |  | 可通过着色方法和方向向量改善心房上的电波传导显示，显示循环心律失常传导途径，检测传导障碍的区域 |  |  |  |  |  |  |
| 6.24 |  | 可用于连续标测多达4个具有不同图设置和不同采集过滤的图，并通过不同的采集过滤器回顾性地重新计算采集的数据 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 肾动脉射频消融仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 肾动脉射频消融仪1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 功能要求 | 优选具备寻找靶向位点消融识别功能，通过刺激频率和刺激幅度观察血压变化是否符合消融要求；优选具备靶向位点消融功能：根据刺激识别定位点，完成消融动作 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | 能量形式 | 主机以射频能量形式进行能量输出 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | 单个电极最高能量输出 | ≤8W |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | 智能控制 | 具备阻抗变化实时监测功能，具备温度变化实时监测功能，治疗过程可实时显示治疗时；可实时监测电极片贴壁状态，贴壁状态异常，主机会自动切段该电极供电；主机可根据阻抗变化实时调整输出功率 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 电源线、电极、脚踏开关，手控器 | 配套 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 肾动脉射频消融仪2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 能量形式 | 主机以射频能量形式进行能量输出 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 多电极 | 多个消融电极，不少于四个 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 单个电极最高能量输出 | 单个电极最高能量输出不高于6.5W |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | 消融效率 | 具备电极通道的单独管理，具备阻抗变化实时监测功能，具备温度变化实时监测功能，治疗过程可实时显示治疗时间，主机可根据阻抗变化实时调整输出功率 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | 售后服务 | 随时安排技术人员跟台，保证每台手术的有效性 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | 电源线、电极、脚踏开关，手控器 | 配套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 血管内冲击波治疗设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 设备主机使用寿命 | ≥5年 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 发射器数量 | ≥2个 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 输出参数 | 电压≥3kV、脉冲频率≥1Hz； |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 电源线和等电位线 | 配套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 旋磨介入治疗设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 参数配置 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 系统组成 | 旋磨介入治疗设备主机、空气软管、移动推车 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 转速 | 0-200000r/min，采用光纤测定磨头转速，保证转速测量准确性，控制面板上有速度旋钮，可调节磨头转速 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 动力 | 压缩空气或氮气 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | 控制面板 | 与推进器连接接口包括：光纤接口、电连接器、气体管线连接器 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | 配套设备 | 带有与气瓶连接的管路和控制阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | 一体式推进器旋磨导管 | 包括推进器、磨头、磨头导管、旋磨导丝、导丝夹 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | 血栓抽吸泵 | 负压抽吸力≥90kPa,吸引流速≥23L/min |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | 多功能介入超声诊断平台 | ≥40MHz机械旋转式超声, 具备FFR血流储备分数测量功能 |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | 动脉射频消融仪 | 适用于多消融电极数量，≥4个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 生理参数传输管理软件（心电检测模块） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 参数配置 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 生理参数管理软件 | 心电监测模块 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 配件 | 单导联动态心电记录仪，手机 (内置系统 App)，智能运动康复机， |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 心脏泵血功能检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 参数配置 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 是否需要耗材 | 无需一次性专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 数据采集 | 具有可重复使用的双指感应器，且双指套具有双重锚固作用，两个手指交替采集数据，可无创持久测量 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 检测项目 | 包括无创实时每搏连续血压及高保真血压波形图、脉搏数（Pulse）、连续收缩压（Sys）、连续舒张压（Dia）和连续平均压（MAP）、脉压差变异率（PPV）、每搏输出量变异度（SVV）；心输出量（CO）、心指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出指数（SI）等心功能参数；可提供血管外周阻力（SVR）、血管外周阻力指数（SVRI）；还应能提供参数的趋势图 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 配套 | 控制器1，控制电缆1条，控制器固定装置1个，前臂固定袖带1个，连接管1个，双指指套（大、中、小）3个，袖带（成人大、中、小,儿童)4个，电源适配器1，指套卡座1个，控制器卡座1个 ；一体化打印机，可打印快照报告和激活打印报警功能；内置可充电电池。 |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | 显示屏幕 | 不小于8.4 英寸，分辨率不低于800 x 600 像素 |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | 存储 | 数据可通过U盘储存记录 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 瓣膜手术专用防辐射铅板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 参数配置 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 整体技术参数 | 整体尺寸：≥1750mm,*850mm |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 铅隔断材质防护铅当量 | ≥4.00mmPb |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | 铅隔断材质屏蔽效率 | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | 铅玻璃防护铅当量 | ≥2.00mmPb |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | 铅玻璃防护屏蔽效率 | 98% |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | 外接显示器 | 医生无需绕过防护屏进行术中监测，可链接监护系统及 DSA 术中实时影像 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | 配套 | 手部支撑支架 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 参数配置 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 双向对讲系统 | 与中标数字减影血管造影系统兼容 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 悬吊式射线防护屏 | 与中标数字减影血管造影系统兼容 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 床旁射线防护帘 | 与中标数字减影血管造影系统兼容 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | 高压注射器 | 与中标数字减影血管造影系统兼容，分体式 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | 吊塔 | 通用 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 数字减影血管造影系统 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 无创冠脉功能学评估设备(QFR) 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 冠脉血管腔内影像学评估设备 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 电生理刺激仪 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 多道电生理记录仪 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 心脏脉冲电场消融系统 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 肾动脉射频消融仪 2套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 血管内冲击波治疗设备 2套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 旋磨介入治疗设备 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 生理参数传输管理软件（心电检测模块）2套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 心脏泵血功能检测系统 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 瓣膜手术专用防辐射铅板 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 高压注射器（分体式，操作室和手术室均可操作） 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 双向对讲系统 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 吊塔 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 悬吊式射线防护屏1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | 床旁射线防护帘 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | 存放设备配件、工具铁皮柜（根据场地合理配置）1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | DSA设备维修工具（配工具箱） 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | 控制台操作桌1个、操作椅4个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 交货期30个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 整机保修期限≥5年（含第三方产品） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 提供整套设备（含第三方产品）技术参数、详细操作、使用和安装手册及系统说明书，维修手册、详细电路图、工程师全套培训技术资料各2套（提供中、英文两种手册，电子版备份） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 所投产品制造商须在国内有办事处及厂家维修站，并配有维修及培训工程师。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 采购人提出维修请求时，所投产品制造商应在24小时内到达现场进行维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 投标人所提供的产品配置应满足开展相关临床技术，并协助采购人科室完成临床应用培训及高级技术应用，相关费用包含在本项目报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 投标人须为采购人工程师（≥3人）提供设备原厂家培训服务，使他们掌握系统的使用方法，能独立检修和维护，考核合格并发给培训证书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 设备在保修期内，应定期维护和保养，保证开机率达到95%以上，即每年238天以上，因设备故障导致停机超过每年12个工作日以上，则每多停机一个工作日延长保修期7天。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 零配件必须终生提供，并在投标时提供主要零配件价格表，配件价格应为广东省最低价。零配件的购买，先交货后付款。给采购人配件价格最少8.0折优惠。提供承诺函。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 全套设备各级密码向用户永久开放，提供软件终生升级，费用包含在本项目报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 全套设备的全保费用不得高于成交价的5.0%（包含球管等整机配件价格）。提供承诺函。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 设备的安装调试，应由中标人的有经验的工程技术人员实施，中标人负责机器全部调试及安装，与已有网络的兼容，与已有设备的接口。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 所投产品制造商负责设备验收的第三方性能检测以及计量检测所需的费用，费用包含在本项目报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 提供机房的交钥匙工程，投标报价应包含运输仓储等相关费用，安装费用由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少2年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件