南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院肾脏病医学中心冰箱采购项目（包2） |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 冰箱2 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 台 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 冰箱2 |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1.1 | 款式 | 立式单开门设计，有效容积≥340L，产品外部尺寸≤600×630×1980mm（宽*深*高）； |  |  |
| 1.2 | 温度和湿度控制 | 微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，箱内控湿范围35-75%Rh，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度、湿度，观察方便；控温、控湿精度显示精度均为0.1℃、0.1%RH； |  |  |
| 1.3 | 报警方式 | 具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警等多重故障报警方式，可实现高低温报警、高低湿报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警、通讯故障报警等； |  |  |
| 1.4 | 门体设计 | 采用三层钢化镀膜玻璃门体并带有边框加热技术，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门； |  |  |
| 1.5 | 搁架及抽屉配置 | 多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个搁架，数量可根据用户需求增加，可选配价目条 |  |  |
| 1.6 | 箱内温度探头 | 搭配高精度≥4路传感器设计，包括温度显示传感器，温湿度控制传感器，环温传感器，化霜传感器； |  |  |
| 1.7 | 压缩机及制冷方式 | 核心组件：采用变频压缩机及品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明； |  |  |
| 1.8 | 环保和节能要求 | 冰箱符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书，提供出具的节能和环保证书及相关检测报告； |  |  |
| 1.9 | 箱体温度均匀性 | 温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤±2℃，波动度≤4.5℃；；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告 |  |  |
| 1.10 | 箱内湿度控制 | 采用创新控湿技术，保证箱内实时湿度维持在35-75%Rh，实现真正控制湿度，为样品提供适宜存储湿度，提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告； |  |  |
| 1.11 | 箱内照明设计 | 箱内设置LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。 |  |  |
| 1.12 | 门锁设计 | 门体带暗锁，同时标配锁扣，用户可配置挂锁，双重安全保障 |  |  |
| 1.13 | 运行噪音 | 整机噪音≤41dB(A)，提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告 |  |  |
| 1.14 | 远程监控 | 标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。 |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求（单台） |  |  |  |
| 3.1 | 医用冷藏箱主机 1台 |  |  |  |
| 3.2 | 产品合格证及说明书 1份 |  |  |  |
| 3.3 | 钥匙 1把 |  |  |  |
| 3.4 | 搁架 4个 |  |  |  |
| 3.5 | 物联监控模块 1个 |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 4.1 | 交货期20天 |  |  |  |
| 4.2 | 整机保修期限≥5年 |  |  |  |
| 4.3 | 不允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 5.1 | 要求产品具备医疗器械注册证（二类证/三类证）/备案证 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- （三）付费损耗件清单（若有）

| 序号 | 损耗件名称 | 使用次数/期限 | 建议保修期 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业调研函

中小企业调研函（供应商填写）

参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，我司参加南方医科大学南方医院肾脏病医学中心冰箱采购项目（包2）调研。相关企业的具体情况如下：

- 1.医用冰箱的制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 2.医用冰箱的供应商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件