南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院肾脏病医学中心冰箱采购项目（包5） |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 冰箱5 |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 台 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 冰箱5 |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1.1 | 款式 | 样式：立式，有效容积≥820L，标准装载量为≥600个2英寸冻存盒 |  |  |
| 1.2 | 尺寸 | 外部尺寸：≤1150*1000*2000mm；内部尺寸：≥850*700*1300mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板 |  |  |
| 1.3 | 功率 | 最大功率≤1100W，稳定运行功率≤650W |  |  |
| 1.4 | 温度控制 | 温度控制：微电脑控制，控温精度0.1℃，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆 |  |  |
| 1.5 | 报警方式 | 报警及安全保护：多种故障报警（至少包含高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警、后备系统故障报警）及多种报警方式（至少包含声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警）；多重保护功能（至少包含开机延时保护、密码保护、压机保护） |  |  |
| 1.6 | 显示屏幕 | 显示界面：10英寸以上大尺寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压、设备运行状态等数据和温度曲线。显示屏幕需与现有样本库管理系统对接，可在机身直接进行出入库操作并记录操作人、开门时间等信息；箱内温度异常时，主页温度字体显示醒目红色并同时伴有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警提醒用户； |  |  |
| 1.7 | 外门及内门密封 | 门：外门1个，可快速拆卸内门4个；可调节搁架，便于物体存放；外门四层，内门一层，共5层密封结构设计 |  |  |
| 1.8 | 保温性能 | 隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度≥25mm；保温性能测试，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间≥310分钟，方便在异常情况下维持样本的安全性；要求提供第三方CNAS实验室出具的验证报告 |  |  |
| 1.9 | 压缩机及制冷方式 | 2个高效变频压缩机，采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；高温级提供低温级的负荷，不单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料； |  |  |
| 1.10 | 制冷剂 | 采用HC环保制冷剂，全球变暖潜能值GWP＜10；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌和相关证明材料； |  |  |
| 1.11 | 风机 | 冷凝风机：进口EBM风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，满足冷凝器传感器温度≥35℃采用两风机高速运行，当持续冷凝器传感器温度＜35℃采用两风机低速运行； |  |  |
| 1.12 | 环保和节能要求 | 超低温冰箱符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供国家级检测机构出具的节能证书和环保证书。 |  |  |
| 1.13 | 样本管理 | 标配样本管理功能：液晶屏内置无线wifi模块，可与计算机无线连接，使用现有样本库管理系统，精确存取样本，记录操作人、开门时间等信息；可连接扫码枪扫描入库，从PC端到触摸屏，双屏同步，安全、准确、便捷；定时将数据同步传输至现有样本库管理系统，数据保存10年以上 |  |  |
| 1.14 | 门锁 | 安全锁：双锁设计，冰箱自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁（带4把钥匙），并标配刷卡电磁锁，可使用工牌刷卡，安全保存物品；支持多用户共用管理一台冰箱。 |  |  |
| 1.15 | 运行噪音 | 低噪音，稳定运行噪音要低于45分贝，提供通过CNAS、ILAC资格认可的第三方机构的检测报告 |  |  |
| 1.16 | 数据输出 | 标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定工作温度及高低温报警温度、输入电压、环境温度等，并定时将数据同步传输至现有样本库管理系统，数据保存10年以上； |  |  |
| 1.17 | 耗电量 | 25℃环温时，单日耗电量不高于9KW/24h，提供通过CNAS、ILAC资格认可的第三方机构的检测报告； |  |  |
| 1.18 | 箱体温度均匀性 | 箱内温度均匀性要求，每层5个以上测试点（含四角及中心），整机不少于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；提供具有CMA、CNAS资质的国家级第三方机构报告； |  |  |
| 1.19 | 连续开门 | 自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门 |  |  |
| 1.20 | 远程监控 | 冰箱自带冷链监控系统及监控模块（无需外加），物联APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警，保障样本安全。 |  |  |
| 1.21 | 配套耗材 | 配套冻存架、冻存管及冻存盒耗材需要满足标准SBS冻存管规格，三码合一设计，无菌无酶，无内毒素，低吸附性，密封性良好，提供第三方检测报告，冻存管需要完美适配自动化分液设备和自动化开关盖扫描设备，如果不满足需要免费退换。建议配置市面上主流的冻存管品牌：如Hamilton, Corning, Haier、SORFA、BOOPU，BIOZY，可根据实际需求订制。 |  |  |
| 1.22 | 旧机转移服务 | 中标公司需负责肾内科全部现有旧机及样本转移至新场地的运输工作，无需额外支付费用。 |  |  |
| 1.23 | 数据对接服务 | 以上参数所涉及的全部类型数据信息均需对接至现有样本库管理系统，无需额外支付费用。 |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求（单台） |  |  |  |
| 3.1 | 超低温保存箱主机 1台 |  |  |  |
| 3.2 | 产品合格证及说明书 1份 |  |  |  |
| 3.3 | 钥匙 4把 |  |  |  |
| 3.4 | 除霜铲 1把 |  |  |  |
| 3.5 | 物联监控系统及监控模块 1套 |  |  |  |
| 3.6 | 冻存架（按实际需求定制） 24个 |  |  |  |
| 3.7 | SBS冻存盒（按实际需求定制） 300个 |  |  |  |
| 3.8 | SBS冻存管（有效容积：0.5/1ml）（按实际需求定制） 30000只 |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 4.1 | 交货期20天 |  |  |  |
| 4.2 | 整机保修期限≥5年 |  |  |  |
| 4.3 | 不允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 5.1 | 要求产品具备医疗器械注册证（二类证/三类证）/备案证 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- （三）付费损耗件清单（若有）

| 序号 | 损耗件名称 | 使用次数/期限 | 建议保修期 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业调研函

中小企业调研函（供应商填写）

参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，我司参加南方医科大学南方医院肾脏病医学中心冰箱采购项目（包5）调研。相关企业的具体情况如下：

- 1.医用冰箱（-20,4度）的制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 2.医用冰箱（-20,4度）的供应商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件