南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院广角OCTA采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

声 明

- 1.本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 2.本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 3.本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 4.供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 5.供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 6.若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 广角OCTA（眼前后节光学相干断层扫描仪） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 广角OCTA（眼前后节光学相干断层扫描仪） |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |  |
| 1.1 | OCT成像功能 | 具备 OCT成像功能 |  |  |  |
| 1.2 | OCT光源： | 扫频激光 |  |  |  |
| 1.3 | OCT光源中心波长 | ≤1050nm（OCT光源中心波长不允许允差） |  |  |  |
| 1.4 | OCT扫描速度 | ≥40万次/秒 |  |  |  |
| 1.5 | OCT轴向光学分辨率 | ≤3.8μm |  |  |  |
| 1.6 | OCT轴向数字分辨率 | ≤2.0μm |  |  |  |
| 1.7 | OCT横向光学分辨率 | ≤10μm |  |  |  |
| 1.8 | OCT横向数字分辨率 | ≤1.5μm |  |  |  |
| 1.9 | 眼前节OCT最大成像深度 | ≥12.2mm |  |  |  |
| 1.10 | 眼后节OCT最大成像深度 | ≥9mm |  |  |  |
| 1.11 | 眼前节OCT扫描最大范围 | ≥20mm |  |  |  |
| 1.12 | 眼后节OCT扫描最大范围 | ≥29mm或150° |  |  |  |
| 1.13 | OCTA成像功能 | 具备 OCTA成像功能 |  |  |  |
| 1.14 | 注册证适用范围 | 包含眼前节及眼后节血管成像 |  |  |  |
| 1.15 | 血流成像最高分辨率 | ≤5.8μm/像素 |  |  |  |
| 1.16 | 前节血流成像单次扫描最大范围 | ≥18mm×18mm |  |  |  |
| 1.17 | 眼底血流成像单次扫描最大范围 | ≥29mm×29mm |  |  |  |
| 1.18 | 血流成像自动拼图功能，拼图具备血管密度量化功能 | 具备 |  |  |  |
| 1.19 | 眼底成像技术： | 应用共聚焦成像技术（cSSO共聚焦扫描高亮度眼底镜或cSLO共聚焦扫描眼底镜） |  |  |  |
| 1.20 | 眼底成像范围 | ≥106°×106° |  |  |  |
| 1.21 | 眼底成像横向分辨率 | ≤15μm |  |  |  |
| 1.22 | 眼底成像最大帧率 | ≥150张/秒 |  |  |  |
| 1.23 | OCT与眼底镜的位置一致性 | 在100μm内，确保扫描位置与OCT一致 |  |  |  |
| 1.24 | 眼底分析功能 | 具备眼底分析功能 |  |  |  |
| 1.25 | 视网膜厚度测量精准度 | ≤±0.1% |  |  |  |
| 1.26 | 视网膜厚度测量重复性，标准差 | ≤±0.1% |  |  |  |
| 1.27 | 血流成像自动分层 | ≥15层，默认至少包含：玻璃体层、放射状毛细血管网、浅层血管网、中层毛细血管网、深层毛细血管网、视网膜层、视网膜内层、浅层血管复合体、深层血管复合体、视网膜外层、色素上皮脱离层视网膜无血管层、脉络膜毛细血管层、脉络膜层、全层。 |  |  |  |
| 1.28 | 具备血流成像量化功能 | 包含但不限于：血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ分析（面积、周长、近圆指数）、血管线密度等参数,量化数值可导出为表格 |  |  |  |
| 1.29 | 基于深度学习的人工智能分层 | 具备基于深度学习的人工智能分层，支持手动调整分层线并可自动扩展调整范围 |  |  |  |
| 1.30 | 全层去伪影功能 | 具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除投射伪影 |  |  |  |
| 1.31 | 眼底各层自动量化 | 具备视网膜层、神经纤维层、神经节细胞复合体厚度、内核层、脉络膜厚度进行自动量化 |  |  |  |
| 1.32 | 视盘自动量化 | 青光眼分析具备杯盘比、视杯视盘面积、盘沿面积、神经纤维层厚度、神经节细胞复合体厚度等参数进行自动量化，支持双眼及对比分析 |  |  |  |
| 1.33 | 可对视网膜下积液进行自动识别并计算 | 可对视网膜下积液进行自动识别并计算其面积和体积 |  |  |  |
| 1.34 | 可对脉络膜大中血管进行自动识别并计算 | 可对脉络膜大中血管进行自动识别并计算，包含但不限于：CVI（脉络膜血管指数）、CVV（脉络膜血管容积）、CSI（脉络膜基质指数）、CSV（脉络膜基质容积） |  |  |  |
| 1.35 | 可自定义量化图形 | 如圆形、网格、ETDRS环的大小，量化数据可导出为表格 |  |  |  |
| 1.36 | 眼前节分析功能 | 具备眼前节分析功能 |  |  |  |
| 1.37 | 注册证适用范围 | 包含角膜曲率和厚度、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度、人眼角膜直径的测量 |  |  |  |
| 1.38 | 可显示全景前节断层结构 | 一次扫描同时显示角膜全层、双侧房角、前房、晶状体前囊及后囊、前部玻璃体的断层结构 |  |  |  |
| 1.39 | 小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积等自动测量功能 | 具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积等自动测量功能 |  |  |  |
| 1.40 | ICL拱高自动测量功能 | ICL拱高自动测量功能 |  |  |  |
| 1.41 | 角膜瓣厚度自动测量功能 | 具备角膜瓣厚度自动测量功能 |  |  |  |
| 1.42 | 角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜屈光四联图等分析功能 | 具备角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜屈光四联图等分析功能 |  |  |  |
| 1.43 | 内置前节镜头组，前后节成像可自动切换，无需手动更换镜头 | 具备内置前节镜头组，前后节成像可自动切换，无需手动更换镜头 |  |  |  |
| 1.44 | 眼底拍摄切换模式 | 眼底拍摄可切换至无需超广角镜标准黄斑模式下，用于拍摄黄斑细微病灶 |  |  |  |
| 1.45 | 具备一键全自动对准及对焦功能 | 包含瞳孔自动居中、工作距离自动调节、OCT图像自动居中及对焦、OCT信号自动调节至最强信号等 |  |  |  |
| 1.46 | 备眼动追踪功能，最大追踪频率 | ≥150Hz |  |  |  |
| 1.47 | 屈光补偿范围 | ≥-33D~+40D |  |  |  |
| 1.48 | 颏托可调节范围 | ≥48mm |  |  |  |
| 1.49 | DICOM数据开放接口 | 具备 DICOM数据开放接口 |  |  |  |
| 1.50 | 计算机配置 | CPU性能≥四核主频3.0GHz，DDR4内存≥16G，SSD≥500G；HDD≥8TB（支持外接扩展），显卡RTX2060或以上 |  |  |  |
| 1.51 | 显示设备 | 非曲面屏，避免图像查看变形 |  |  |  |
| 1.52 | 打印设备 | 激光彩色打印设备或喷墨彩色打印设备 |  |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | OCT主机1套 |  |  |  |  |
| 3.2 | 前节镜头（内置于OCT主机内）1套 |  |  |  |  |
| 3.3 | 超广角镜头1套 |  |  |  |  |
| 3.4 | 数据连线1套 |  |  |  |  |
| 3.5 | 外固视灯1个 |  |  |  |  |
| 3.6 | 电脑主机1套 |  |  |  |  |
| 3.7 | 分析软件1套 |  |  |  |  |
| 3.8 | 高分辨率显示设备1套 |  |  |  |  |
| 3.9 | DC电源1套 |  |  |  |  |
| 3.10 | 隔离变压器1套 |  |  |  |  |
| 3.11 | 电动升降桌1套 |  |  |  |  |
| 3.12 | 打印设备1套 |  |  |  |  |
| 3.13 | 镜头防尘盖1个 |  |  |  |  |
| 3.14 | 防尘罩1个 |  |  |  |  |
| 3.15 | 电源线2根 |  |  |  |  |
| 3.16 | 产品说明书1本 |  |  |  |  |
| 3.17 | 产品合格证1本 |  |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 4.1 | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 4.2 | 整机保修期限≥3年 |  |  |  |  |
| 4.3 | 不允许采购进口产品 |  |  |  |  |
| 4.4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |  |
| 5.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件