南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院肾病大楼大小鼠 IVC 系统项目（大小鼠IVC系统1） |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更改品牌型号。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 大小鼠IVC系统1 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 套 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
|  | 大小鼠IVC系统1 |  |  |  |
| 1 | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1.1 | 主机 | 1.功率≤350W，主机柜体采用304不锈钢，搭配吸塑前罩或搭配ABS工程塑料面板；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤600mm。 |  |  |
|  |  | 2.风机采用永磁无刷直流电机 ，大叶论设计直径≥28cm，可连续运行≥50000小时无故障， 设备低功率低噪音运行。提供测量照片证明 |  |  |
|  |  | 3.每套主机配置1套数据监测笼盒，监测点位为笼架上笼盒。笼盒内配置国际知名品牌风速传感器、压差传感器，在线检测笼盒换气次数、压差值，提供实物照片。 |  |  |
|  |  | 4.操作界面实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器工作状态、进排风风机转速等信息，提供界面显示照片证明。 |  |  |
|  |  | 5.配备内置式不间断电源（UPS），不占用主机以外的空间，供电中断后风机仍可连续工作8小时以上或脉冲式工作24小时以上，可根据实际情况灵活切换不同的工作模式，提供主机内配UPS照片证明。 |  |  |
|  |  | 6.设备预留通讯接口，可配置远程监控报警管理系统，可实现手机微信报警通知。 |  |  |
|  |  | 7.主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，为防止空调负压抽风对系统影响，IVC主机排风口处有风量调节装置，提供实物照片证明。 |  |  |
| 1.2 | 主机 | 1.控制系统： 1.1. PLC:采用国际知名品牌（如德国Siemens、台湾台达、日本欧姆龙）PLC控制器，支持MQTT、TCP/IP等众多网络通信协议，支持物联网远程监控。 1.2.彩色触摸屏：国际知名品牌（如德国Siemens、台湾威纶通、日本欧姆龙）屏幕尺寸：≥7英寸；分辨率：分辨率为800 × 480。支持U盘导出，提供照片证明。 |  |  |
|  |  | 2.换气次数≥15次/h（可调），换气误差≤20%，笼盒内运行噪音≤50dB，提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 |  |  |
|  |  | 3.可移动式无隔板全封闭过滤装置，确保更换滤芯时过滤器可整体移除室外不会对饲养间有飞尘污染；排风过滤器至少初中效两级过滤，进风过滤器至少提供中、高效双层过滤，高效过滤效率≥99.999%，提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。笼盒内空气洁净度不低于ISO 5级。 |  |  |
|  |  | 4.为保证过滤效率，过滤器单层滤芯展开有效面积≥1.0㎡。提供实测尺寸照片 |  |  |
|  |  | 5.主机配置可提醒过滤器实时工作状态的可视化灯条，通过≥3种颜色变换直观提醒管理人员（提供实物照片）过滤器动态变化：是否正常、堵塞预警、堵塞须更换，同时不会刺激动物正常生活。具有昼夜运行模式，夜间主机运行指示灯的灯光不会影响动物休息，提供实物证明。 |  |  |
|  |  | 6.主机进风口无遮挡以保证进风效率，进风口总面积≥1800cm2，提供进风口面积实测尺寸及计算结果。 |  |  |
| 1.3 | 大小鼠笼架 | - 1.小鼠笼架为单面，笼架数2个、主机1台，每架笼位数≥80笼（10层×8列），共计不少于160笼位，要求笼架尺寸（长×宽×高）≤1800×500×2010mm，连接总长≤4300mm。 |  |  |
|  |  | 2.大鼠笼架为单面，笼架数2个、主机1台，每架笼位数≥30笼（6层×5列），共计不少于60笼位，要求笼架尺寸（长×宽×高）≤1850×500×1750mm，连接总长≤4300mm。 |  |  |
| 1.4 | 大小鼠笼架 | 1.笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面喷砂或拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。 |  |  |
|  |  | 2.笼架的纵向和横向位置，带有激光打印坐标号，方便使用。如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字。 |  |  |
|  |  | 3.导轨有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位，提供实物照片证明。 |  |  |
|  |  | 4.每套IVC设备配有专用数据监测笼盒，笼盒内配置知名品牌压差传感器、风速传感器，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调）。提供实物照片 |  |  |
|  |  | 5.每个小鼠笼盒对应2根气管，每个大鼠笼盒对应4根气管。 |  |  |
| 1.5 | 大小鼠笼盒 | 1.笼盒强度高，耐冲击性强，一米五高度自由落下无损坏。提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 |  |  |
|  |  | 2.耐高压灭菌温度≥134℃的硅胶密封圈内嵌于底盒外沿口上，不容易脱落变形，提供密封结构。实物照片证明。 |  |  |
|  |  | 3.为外置式饮水瓶，大鼠双水瓶，单个水瓶容积≥300ml；小鼠水瓶容积≥250ml；方形带液位刻度，聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，严禁使用回收料。瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构，提供产品实物照片证明。 |  |  |
|  |  | 4.笼盒网架为304不锈钢，全网架结构，笼架外边框采用直径≥2.5mm圆钢，其他采用直径≥1.5mm圆钢，圆钢间隙≤8mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象，提供实物照片证明。 |  |  |
|  |  | 5.笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；笼盒水瓶槽带导向结构。 |  |  |
|  |  | 6.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。大鼠笼盒须2个进气阀、2个排气阀。 |  |  |
|  |  | 7.笼盒回风口预留过滤装置安装结构，便于根据需求增加笼盒排风过滤，防止笼盒内的粉尘、毛发等进入笼架内，提供实物照片证明。 |  |  |
| 1.6 | 大小鼠笼盒 | 1.笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，严禁使用回收料。耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌350次不变形，提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 |  |  |
| 1.7 | 大小鼠笼盒 | 1.小鼠笼盒尺寸≥380×200×160mm.底盒高度≥13cm，盒底平整无异型凸起结构，底面积≥500cm2；大鼠笼盒规格≥390*345*215mm，底盒高度≥18cm，底面积≥900cm²，符合GB14925实验动物环境及设施相关要求。（提供底盒实测尺寸照片） |  |  |
|  |  | 2.一体式搭扣结构设计，搭扣与盒底、盒盖一体注塑成型，无任何组装连接件，故障率低，（须提供底盒、盒盖及扣合后的实物细节照片），单手可开闭笼盒盖，方便管理人员操作。保证高温高压时热胀冷缩系数相同搭扣不变形不脱落，方便笼盒的叠加。 |  |  |
|  |  | 3.笼盒顶部设有方形压紧式生命窗直接与外界相通，四周带有一体式注胶密封结构（非密封垫圈）保证密封性能，面积≥220cm²，覆盖≤0.3µm高效过滤膜，滤膜具有过滤BFE细菌≥99.99999%、VFE病毒≥99.9999%过滤功能，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌，提供产品具有CMA或CNAS标识第三方检测报告。 |  |  |
|  |  | 4.笼盒采用上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有较长阻隔板，小鼠笼内风速＜0.2/s。提供产品具有CMA或CNAS标识第三方检测报告。 |  |  |
| 1.8 | 物联网监控要求 | 1.系统须具有物联网远程监控功能（非局域网），数据通过物联网专业通信协议上传到云端服务器，客户端电脑和管理人员手机可以远程访问监控平台，真正实现数据上传、远程监视及报警提示等功能，同时可以定时集中自动导出报警信息，方便管理人员查看。（投标时须提供远程电脑登录和手机登录界面的照片） |  |  |
|  |  | 2.提供远程电脑测控软件，支持本地监控室查看或异地手机直接登录查看 。系统支持一台监控终端可同时监控多台饲养设备的 “ 一对多 ”集约化管理功能。（投标时须提供远程电脑监控界面单屏显示50台以上设备工作状态的证明照片） |  |  |
|  |  | 3.点击单个IVC图形（图标），即可查看该IVC的实时详细状态：包括压差 、 换气次数、送排风机转速、送排风滤网压差 、系统运行累计时间等信息。（投标时须提供远程电脑监控界面体现上述操作功能的照片或截屏予以证明） |  |  |
|  |  | 4.系统具有查看参数运行历史数值变化功能。点击单个IVC图形（图标），即可查看以曲线图等方式体现进排风滤网压差、饲养间压差、温度、湿度的至少5天历史数值变化趋势，为饲养人员提供管理依据。（投标时须提供远程电脑监控界面体现上述功能的照片或截屏的予以证明） |  |  |
| 1.9 | 物联网监控要求 | 1.采用有线通讯方式，最多可以联机999台IVC主机。监控主机（或远程电脑）、手机可收到设备的报警推送通知。（投标时须提供手机收到监控报警推送通知及报警原因展开信息的截屏或照片予以证明）。 |  |  |
|  |  | 2.支持远程在线查看设备：每个功能区的多台IVC工作状态均能在外区一台电脑显示。以不同颜色的图形（图标）在一个页面中展现多个IVC的工作状态 ，包括离线、关机、故障、警告、正常，帮助管理人员更直观识别非正常状态的具体设备。（投标时须提供远程电脑监控界面体现具有分色显示功能的照片或截屏予以证明） |  |  |
|  |  | 3.可在监控软件端设置各项参数的报警范围，预警范围（异常但可用），比如风机高转速、过滤网压差。超范围，定义为预警范围，实现真正意义上的自动化。(提供IVC设备制造商的设备远程监控系统的计算机软件著作权证书） |  |  |
| 1.10 | 其它 | 1.主机设备通过DOP检测或TUV检测，提供详细检测报告。 |  |  |
|  |  | 2.从事本项目的专业设计人员需具有中级工程师以上职业资格。 |  |  |
|  |  | 3.生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，国标售后完善程度认证5级以上，提供第三方认定证书及有效期内查询截图。 |  |  |
| 1.11 | 其它 | 1.设备有净化组件或新风机箱相应的专利证明其先进性，提供相关专利证明。 |  |  |
|  |  | 2.生产厂家为省级及以上认定的专精特新企业，或国家认定企业技术中心。提供相应证明。 |  |  |
|  |  | 3.应在广东地区有厂家直接设立分支结构或售后办事处（写明地址、联系人电话），提供营业执照。 |  |  |
|  |  | 4.售后服务人员在接到电话后，1小时响应，24小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 |  |  |
|  |  | 5.保修期内更换一次高效和初效。 |  |  |
| 1.12 | 与自动饮水系统对接 | 1.配合自动饮水公司设计用于固定饮水支管的支撑件，并在自己生产单位现场将支撑件预先焊接或固定在笼架上。 |  |  |
|  |  | 2.根据图纸，对每个笼盒后侧实施打孔并用不锈钢包圈和弹簧密封盖片安装在孔洞上。 |  |  |
|  |  | 3.提供笼盒后侧孔位的硅橡胶密封圈。 |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求（54台） |  |  |  |
| 3.1 | 主机54台 |  |  |  |
| 3.2 | 小鼠笼架96架 |  |  |  |
| 3.3 | 小鼠笼盒11520套 |  |  |  |
| 3.4 | 小鼠底盒3840个 |  |  |  |
| 3.5 | 大鼠笼架12架 |  |  |  |
| 3.6 | 大鼠笼盒540套 |  |  |  |
| 3.7 | 大鼠底盒180个 |  |  |  |
| 3.8 | 减震垫216个 |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 4.1 | 交货期60天 |  |  |  |
| 4.2 | 保修期限≥6年 |  |  |  |
| 4.3 | 不允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 5.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- （三）付费损耗件清单（若有）

| 序号 | 损耗件名称 | 使用次数/期限 | 建议保修期 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业调研函

中小企业调研函（供应商填写）

参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，我司参加南方医科大学南方医院肾病大楼大小鼠 IVC 系统项目（大小鼠IVC系统1）调研。相关企业的具体情况如下：

- 1.大小鼠IVC系统1的制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 2.大小鼠IVC系统1的供应商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件